GDRW-2690A

水内冷发电机绝缘特性测试仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDRW-2690A 水内冷发电机绝缘特性测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 请勿在易爆环境中操作！

- 请勿在潮湿环境下操作!

- 防止火灾或人身伤害！

- 保持产品表面清洁和干燥。

- 只有合格的技术人员才可执行维修！

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、性能特点	4

二、技术指标	5

三、仪器外形	6

四、使用方法	7

五、保管	15

GDRW-2690A水内冷发电机绝缘特性测试仪

# 一、性能特点

- 1、采用微电脑控制，菜单操作，大屏幕液晶LCD点阵显示，低压屏蔽法测量，性能稳定，属智能化仪表。

- 2、自动测量R15、R60、R600，自动计算吸收比、极化指数。

- 3、测试电压为负高压2500V，带载能力强。绕组与汇水管间电阻（水阻）低至70kΩ时，测试电压跌落<10%。

- 4、测量范围为0 ~10GΩ，自动切换量程。

- 5、能自动补偿并消除水的极化电势对测试结果的影响。汇水管与机座间电阻低至3kΩ时，仍能保证测量准确度。

- 6、模拟条指针与数字显示相结合，形象的表明数据的变化趋势及准确的测量结果。

- 7、随时显示测试时间，且每隔15秒蜂鸣器自动鸣叫提示。

- 8、测量完毕自动泄放高压，高压泄放时间不超过5秒。

- 9、自动测量环境温度、空气湿度及每次测试的日期与时间。

- 10、能保存60组测量结果，且数据20年可不丢失。

- 11、自带RS232接口，能与计算机数据通信；自带打印机，可对测量结果进行打印，免去了抄表工作。

- 12、具有全面完善的保护功能，工作可靠性高。

# 二、技术指标

| 额定测试电压 | 负高压2500V |
| --- | --- |
| 输出测试电压 | ±10% |
| 高压带载能力 | 负载70kΩ 电压跌落<10% |
| 测量范围 | 0 ~10GΩ |
| 准确度等级 | 10.0级 |
| 0 ~ 5GΩ 范围的基本误差 | ± ( 10%·Rx + 2d ) |
| 5 ~10GΩ范围的基本误差 | ± ( 20%·Rx + 4d ) |
| 高压显示误差 | ± ( 5%·Ux + 1d ) |
| 温度测量误差 | ± 0.5℃ |
| 空气湿度测量误差 | ± 4%RH |
| 供电电源 | 50Hz 220V ±10% |
| 耗电 | <250W |
| 绝缘电阻 | >50MΩ （500V） （测试线与机壳间） |
| 耐压 | AC3kV 50Hz 1min （测试线与机壳间） |
| 工作温度与湿度 | 0℃ ~ +40℃ <85%RH |
| 贮存温度与湿度 | -20℃ ~ +50℃ <90%RH |
| 外形尺寸 | 365（L）×165（W）×310（H）（mm） |
| 重量 | ≈7kg |

# 三、仪器外形

1.绕组端插座       2.汇水管端插座     3.机座端插座

4.保险插座开关     5.风扇             6.液晶显示屏

7.串行通信接口     8.打印机           9.蜂鸣器

10.温湿度传感器    11.ESC 按键       12.UP按键

13.DOWN按键      14.OK 按键        15.对比度旋钮

16.RST复位按键

# 四、使用方法

安全操作规程

·测试开始，应先接好测试线，后开启仪表电源。

·测试完毕，应先关闭仪表电源，后拆解测试线。

·仪表工作时，人体不得触碰或靠近测试线。

·高压输出时，不允许将高压端与地突然短接。

·测试全过程中，须有专职人员现场监督安全操作。

·拆卸更换保险管时，必须先拔除电源插头。

·若违反上述规定，将会造成严重人身电击伤害，直至死亡。

- 1、仪表机座端接至被测发电机机座，绕组端接至被测发电机的绕组，仪表汇水管端由汇水管专用连线接至被测发电机的汇水管口上。若发电机有多个汇水管出口时，应用截面积大于2.5mm²的铜导线将各汇水管口连接。

- 2、测试线连接无误后，将仪表通过供电电源线接至220V的交流电源上。打开面板上的电源开关，液晶屏出现如图1的开机欢迎界面，显示当前的温度，湿度，时间。

图1

3、此时按OK键，出现图2功能选择窗口。可根据屏幕下方的按键功能提示进行操作。在图1或图2的界面下按ESC键，会出现敬告用户窗口，系统提示必须严格执行安全操作规程（见本说明书第四面加粗字体）。如图3所示，持续约4秒后，回到图2功能选择窗口。此界面下选择执行参数测量时，系统出现开始加压测量的确认界面，如图4。为防止出现误操作，系统要求用户必须按住不放持续5秒。若5秒内松开按键，系统回到图2的功能选择界面。若5秒内没松开按键，显示如图5的加压提示窗口。警告：此时一定要注意安全。高压生成后，出现如图6所示界面。该界面显示出测试的时间，绝缘电阻，测试电压。蜂鸣器每隔15秒鸣叫提示。系统自动计时。时间到15秒时，自动显示R15，如图7所示；时间到60秒时，依次自动显示R60，R60/R15；时间到600秒时，依次自动显示R600，R600/R60，且蜂鸣器均会连续鸣叫以提示。在图6界面下按OK 键，将如图8数字显示此刻的绝缘电阻值；按UP键，将依次显示R15，R60，R60/R15，如图9；按下DOWN键，将依次显示R60，R600，R600/R60。

图2                                  图3

图4                               图5

图6                                 图7

图8                                图9

- 4、测试完毕，按下ESC键，即停止高压输出，系统自动泄放

图10

高电压，出现高压泄放提示界面，如图10。待电压泄放完毕后，出现本次测量的结果界面，如图11所示。可将其打印、存储。

图11

此时按DOWN键，即对该测试结果保存，显示图12的提示界面。每组数据按照测试时间都有一个顺序号，当前存储的一组

图12

数据的顺序号为1，原顺序号为1的一组数据的顺序号变成2，原顺序号为2的一组数据的顺序号变成3，依次类推。本仪表系统最多可以存储60次（组）的测量数据。

图13

- 5、在图2所示的界面下，若选择记录查询操作，将会显示以前测量且存储的各组数据，如图13所示，可根据显示屏下方的按键功能提示进行上翻页、下翻页、数据打印等操作。

图14

小窍门：此时若按住ESC键不放，将会出现如图14删除界面，在该界面下即可对某一组数据删除或将全部数据清空。

- 6、在图11或在图13界面下可进行该次测量数据的打印操作。打印机面板上有按键和指示灯，灯亮表示打印机在线，反之表示离线。在线状态下打印机才能打印。操作按键可使打印机选择在线或离线状态、进行自检测或走纸等不同工作。

（1）打印机在断电状态下，先按住按键，再接通电源，打印机打印自检测清样，结束后转入在线状态。

（2）按下按键（持续时间0.5秒以内），松手后，可切换打印机处于在线状态或离线状态。

（3）在离线状态下，按住按键（持续时间1秒以上）松手后，打印机将走纸。以同样的方法操作按键，松手后，停止走纸。

7、在图11或图13界面下按OK键，若打印机此时处于在线状态，则出现图15所示界面，开始打印。若打印机处于离线状态，则出现如图16的信息提示界面，三秒后返回。只有把打印机切换到在线状态后，才可进行打印操作。

图15

图16

- 8、在图2所示的界面下，若选择时间设置操作，将出现时间设置界面，如图17，此时可对系统时间进行修正。

图17

- 9、仪表系统中存储的测量数据可传输给计算机。首先须在计算机上安装数据接收程序，插入光盘，双击光盘根目录下的setup.exe文件，后面每一步都可采用默认的安装方式，直接点击下一步或继续即可安装完毕。

图18

- 10、数据接收程序安装后，即可进行数据传输，首先用9针的串行通信线将仪表系统与计算机连接好，打开仪表电源开关，出现开机欢迎界面，如图1。然后点击计算机桌面的开始菜单，移动鼠标至程序选项，在程序子菜单下选择运行该数据接收程序，即弹出数据接收窗口。最后点击窗口上方的启动接收按钮，如图18，仪表中的全部测量数据将会传输到窗口下部的数据缓冲区中。在数据传输过程中，仪表自动由欢迎界面切换到图19的数据传输提示界面。用户可对接收到数据缓冲区中的数据进行复制、粘贴、删除、修改等编辑操作。

图19

- 11、在仪表系统工作的任何时刻，按下RST复位键，仪表系统都将会回到刚上电时的开机欢迎界面状态。

- 12、仪表工作时，不要盖住面板上的温湿度传感器，以免造成温度、湿度测量不准。不要盖住蜂鸣器，以免蜂鸣器发音不畅。

- 13、调节对比度旋钮，可将液晶屏显示效果调到最佳。

- 14、使用完毕，关闭仪表电源开关。关机后，系统时间仍继续保持计时，所存储的测量数据不会丢失。

# 五、保管

- 1、应经常保持外表与测试头的清洁，必要时可用干净棉布擦拭。

- 2、本品属专用精密仪器，不得受潮、雨淋、暴晒、重压、跌落。