GDPD-313M

手持式开关柜局放检测仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDPD-313M手持式开关柜局放检测仪。在您初次使用

该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

1、打开电源开关之前，请先检查所有接线，保证试验安全。

2、仪器应放置于干燥、通风，无腐蚀性气体的室内。

3、请不要私自拆卸、分解或改造仪器，否则有触电的危险。

4、请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器，否则仪器不在质保之                   列。

5、为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录

一、概述...................................................................................................................4

二、功能特点	4

三、技术指标	4

四、仪器外观	8

五、操作说明	9

5.1系统开关机	9

5.2系统设置	9

5.3检测模式切换	10

5.4仪器测量方法	11

5.4.1超声波检测	11

5.4.2 TEV检测	13

六、检测结果分析判断	15

七、开关柜局部放电测试仪现场检测的一些问题	17

7.1现场干扰问题	17

7.2进行地电波检测时要重点对以下位置进行检测	17

八、提高局部放电检测结果精度的优化策略	18

8.1以被检测开关柜为变量的横向检测策略	18

8.2以时间为变量的纵向检测策略	19

九、安全注意事项	21

十一、开箱及检查	22

十二、售后服务	22

一、概述

10kV高压开关柜是向用户供电最直接的设备，其安装运行数量非常大开关柜运行的可靠性直接关系到供电质量和供电安全。在长期运行中，高压开关柜受电、热、化学及异常状况影响形成绝缘劣化，易导致电气绝缘强度降低甚至发生绝缘事故，造成非常大的经济损失和供电损失。实践表明：局部放电是导致运行设备绝缘劣化，发生绝缘故障的最主要原因。局部放电的监测与评价已经成为监测设备绝缘状况的重要手段，带电局部放电检测更能直接反映出电气设备内部的绝缘状况，并能及时有效地发现其绝缘缺陷，对减少不必要的设备停电造成的负荷损失和停电操作带来的安全风险，避免事故引起的用户停电，从而提高供电可靠性。

综上所述国电西高自主研发的GDPD-313M开关柜局部放电检测仪采用速慧（smart quick）智能化电力测试系统（软著登字第1010215号、商标注册号14684781），HVHIPOT公司引进国际先进的局放检测技术研发生产的便携式高效的“初检合格”式设备绝缘状态巡检工具，它集成了暂态对地电压(TEV)、超声波(AE)两种检测模式，可以非常简便的检测3～66kV中高压开关柜的潜在破坏性局部放电活动。定期的使用GDPD-313M 局部放电测试仪检查运行中的开关柜，可以有效检查出开关柜的故障风险及设备运行中绝缘老化形成的局部放电趋势，及时制定检修维护方案避免故障扩大。GDPD-313M 配备蛇形探头超声波传感器、超声聚波器，还可以侦测电缆、电机、干式变压器，以及配电线路等电力设备的局部放电。

# 二、功能特点

1）高效的“初检合格”式设备绝缘状态巡检工具

2）集成暂态地电波和超声波两种测量方式，方便现场使用，可检测中高压开关柜（3～66kV）等电气设备中的各种局部放电，适用于多种不同类型的电力设备

3）采用彩色液晶屏，采用图形和数字相配合的显示方式，能够直观的知道局放量是否超标。

4）内置进口超声传感器；电气故障在故障点产生超声波，超声模式下通过耳机听取局放放电超声信号，以检查泄漏的方法扫描一片区域，各种特征振动声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联。

5）内置高精度TEV传感器，耦合局部放电产生的电磁信号，找出潜在的内部放电故障风险。

6）超声模式（Ultra Mode）下，主界面显示局部放电幅值（dBuv），使用黄绿红三色提示局部放电的严重程度

7）暂态地电波模式（TEV Mode）下，主界面显示局部放电幅值；每个工频周期内的脉冲个数、脉冲总数及放电强度等级。

8）通过附带耳机可对局部放电情况进行监听和定位，同时也可随时调节耳机音量大小。

9）采用超声波和暂态地电波（TEV）检测高压开关柜局部放电的大小，以dBmV为单位，接触测量和不接触测量（手持式超声波接收天线）相结合，可定性、定量、定位。

10）采用可充电锂电池供电，可保证设备持续工作6小时以上。

11）界面显示使用真彩色LCD，电池电量实时提示；物理薄膜按键简单易用并配有外接高保真降噪耳机

12）便携式设计、小巧轻便、仪器仅重0.25kg，使用方便，检测过程中设备不必停电。

13）GDPD-313M 还可以侦测电缆、电机、干式变压器，以及配电线 路等电力设备的局部放电。

14）配备蛇形探头超声波传感器，可侦测难接触的检测部位的局放和气体漏点。

15）配备超声聚波器，可侦测远距离输配电线路的表面绝缘不良放电。

# 三、技术指标

| 1、TEV传感器技术参数（仪器内置）: |
| --- |
| 测量范围 | 0-65dB |
| 测量带宽 | 3-100MHz |
| 精度 | ±1dB |
| 最多每周期脉冲数 | 1000 |
| 最小脉冲计数水平 | 1 |
| 2、超声波传感器（仪器内置）： |
| 测量范围 | -7dB~70dB |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 灵敏度 | -65dB |
| 传感器中心频率 | 40.0±1.0KHz |
| 传感器带宽 | 2.0KHz |
| 3、超声聚波器（选配件外置）： |
| 增益 | 10dB |
| 传感器中心频率 | 40kHz |
| 传感器带宽 | 2kHz |
| 激光传感器 | 5mW 650nm红色激光；安全等级LASS IIIA |
| 接口 | 4芯航空插头 |
| 线缆 | 2米弹簧线 |
| 4、蛇形探头超声波传感器（选配件外置）： |
| 传感器中心频率 | 40kHz |
| 传感器带宽 | 2kHz |
| 传感器灵敏度 | -65dB |
| 接口 | 4芯航空插头 |
| 线缆 | 2米弹簧线 |
| 5、电池： |
| 内置电池 | 锂电池，8.4V，1800mAh |
| 使用时间 | 大约8小时 |
| 充电时间 | 大约4小时 |
| 电池保护 | 过压过流保护 |
| 6、电池充电器： |
| 额定电压 | 8.4V |
| 充电输出电流 | 1A |
| 使用温度 | -20℃-60℃ |
| 使用湿度 | <80% |
| 7、硬件： |
| 外壳 | 灰色成型塑料 |
| 屏幕 | 240*320 TFT液晶显示屏 |
| 控制 | 6x按键 |
| 接口 | Micro USB接口；充电器接口；耳机接口；外接聚波器接口 |
| 耳机 | 高保真降噪耳机 |
| 8、尺寸： |
| 仪器尺寸 | 178mm×75mm×30mm |
| 仪器重量 | 0.25KG |
| 主机箱体尺寸 | 395mm×295mm×105mm |
| 主机箱体重量 | 2.3KG |
| 整套设备重量 | 2.7KG |
| 9、工作环境： |
| 使用温度 | -20℃~50℃ |
| 环境湿度 | 0-90%RH |
| IP等级 | 54 |

# 四、仪器外观

# 五、操作说明

## 5.1仪器的开关机

长按电源开关键3秒，直至进入启动界面如图所示，松开按键后系统开机。进入启动界面后，大概1-2秒后进入系统主界面，如图所示。

图1 系统主界面

系统关机：长按电源开关键3秒，直至出现关机画面，松开按键后系统关机。

## 5.2系统设置

系统启动主界面默认为主菜单界面如上图1所示，AE Mode为超声波检测模式，TEV Mode为暂态地电波检测模式，Configurations为系统设置。使用上下键可进行TEV检测，超声波检测及设置切换，按下“Enret”键即可进入相应的界面。进入设置模式后使用上下键可以调整屏幕背光、使用左右键调整语言，长按“Enret”键2S即可返回主界面。

图 2 设置界面

## 5.3检测模式切换

开机后进入系统主菜单，选择需要的检测模式，按下“Enret”键进入相应的模式；当前模式为超声检测（AE Mode）时，长按“Enret”键2秒即可返回主菜单，而后可选择进入暂态地电波检测模式（TEV Mode）；当前为暂态地电波检测模式（TEV Mode）时，需要切换成超声检测模式（AE Mode）同理可得。

图3 超声波检测模式

## 5.4仪器测量方法

GDPD-313M 是一种手持式仪表，可探测和测量开关装置中的局部放电，可探测到TEV和表面放电并在彩色屏幕上以数值形式显示。该仪器为便携式检测仪器，使用简单，用于日常巡检。该仪器设有超声波模式和TEV模式，超声波模式可检测到开关柜内部局放信号产生的超声波信号，以DB值和颜色显示放电信号大小，也可通过耳机直观感觉放电现象。

TEV模式可检测到局放产生的地电波信号，以每个周期的放电的DB值、每循环的脉冲数、短期严重程度显示放电信息。

### 5.4.1超声波检测

超声波模式下，检测时既可以通过耳机听取局部放电的声音信号，也可以查看超声波信号的幅值。开关柜内的表面放电会产生超声波，而且放电强度越大，产生的超声波强度越大，因此在实际检测中检测超声波的强度就可以判断局部放电的强度。

- 背景噪声检测

将仪器顶部的超声传感器指向开关柜室内的开放空间（尽量远离开关柜及其他可能产生噪声干扰的带电设备，多个方向多次测量并记录下数值，取平均值为背景噪声值。

- 超声波检测使用方法

将主机的超声波传感器对准开关柜的表面，检测开关柜超声波时需在开关柜的缝隙处进行。下图4所示为超声波检测位置图，图中红点为需检测的位置点，若这些点的超声波数值超出环境中超声波的数值，就说明柜内有局部放电发生，需要进一步的仔细检测，确定放电位置。

图4 超声波检测位置图

- 超声波检测值

在主界面选择AE Mode 按下OK后即可进入超声检测界面，如图5。通过左右按键可以调节耳机音量。

超声波检测值以dB读数形式显示，若检测值<设置阈值，则为绿色，表示处于正常运行状态；若检测值>阈值，则为红色，表示柜内有强烈放电。

图 5

- 放电声音听取

若现场开关柜内有局部放电产生，耳机中均会听到放电声（咝咝响）。因为局部放电声音特征与背景噪声以及其他各种声音有差异，通过判别声音的差异特征，以及音量的大小，可判断是否存在局部放电以及局部放电严重程度。

- 音量调整

放电声音可按左右键进行音量大小，检测人员可根据实际需要调整合适的音量大小。

### 5.4.2 TEV检测

地电波信号是一种电信号，与超声波信号不同，地电波信号主要由绝缘内部放电产生，而且很容受外界电磁干扰，因此在电磁干扰很强烈的环境中测量地电波信号需很仔细对比。

进入TEV检测模式后会显示图6界面。

图 6  TEV数字模式

通过左右键可以切换数字显示和柱状图显示模式，如图7所示。

图 7 柱状图模式

TEV检测显示值分别有代表脉冲强度的dB、脉冲数Pulses、周期脉冲数P/Cycle、严重程度Level。当Pulses为小于1000值时，Level值越大代表严重程度越大；若Pulses值过大，说明可能是干扰信号。

- 背景噪声检测

在对开关柜进行TEV检测前，一般需要对开关柜运行环境TEV检测，以便排除现场的干扰。检测环境背景噪声时，一般选择开关柜现场内的金属门窗、围栏等。

- TEV检测使用方法

由于地电波是通过开关柜裂缝向外沿柜体表面传播的，因此与超声波的测量位置不同，所以一般不能在缝隙处测量，而需要将仪器贴在开关柜表面进行测量。

测量的位置也分为三个柜室，即上中下柜室。下图8所示为地电波检测位置图，图中蓝点代表地电波的测量点，一般情况下一面小柜只需要测量三个位置。

图8 地电波检测位置图

# 六、检测结果分析判断

（1） 高背景读数，即检测外部杂乱信号干扰时，仪器的超声波读数大于30dB、地电波读数大于35dB，这时干扰可能会掩盖开关柜内部放电，因此需采取人为寻找或仪器分析等措施寻找干扰源，消除或减去干扰源影响后再进行检测。若现场暂时无法确定干扰源，需把此类柜归类到环境干扰较大开关柜，采取以时间为变量的纵向检测策略，多时间段测量，再进行分析。

（2） 当仪器检测开关柜的数值减去环境背景值，超声波小于10dB、地电波小于15dB时，基本可判断此开关柜无明显放电现象，即运行良好。

（3） 当仪器检测开关柜的数值减去环境背景值，超声波大于10dB小于20dB、地电波大于15dB小于25dB时，可判断此开关柜有轻微放电现象，此时开关柜无需立即停电处理，可按原有停电计划优先安排检修。

（4） 当仪器检测开关柜的数值减去环境背景值，超声波大于20dB小于30dB、地电波大于25dB小于35dB时，可判断此开关柜有中度放电现象，应尽快安排停电计划，进行停电检修。

（5） 当仪器检测开关柜的数值减去环境背景值，超声波大于30dB、地电波大于35dB时，可判断此开关柜有严重放电现象，此时开关柜需进行密切监控，同时立即安排停电计划，进行停电检修。

# 七、开关柜局部放电测试仪现场检测的一些问题

运用地电波检测方法进行开关柜局部放电的现场检测时，要采取正确的测量方法。

## 7.1现场干扰问题

空间的电磁波可进入开关柜室，另外，变电站内的电力设备也产生电磁波，这些干扰电磁波信号会对检测设备造成干扰。为排除干扰，在进行地电波检测时，需采取一些抗干扰的措施：

（1）尽可能关闭干扰源，如通讯设备、强光源等。

（2）当地电波的幅值超过闽值时，可进行超声波检测，根据超声波的结果判断可判断信号是否被严重干扰，如果超声波超过阈值，则判断为局部放电的信号，若超声波的幅度值较低，则可能是电磁干扰。

## 7.2进行地电波检测时要重点对以下位置进行检测

开关柜前面板中部及下部，后面板上部、侧面板的上部，这些位置是母排、断路器的对应区域。正确的检测方式如下图的左图所示。

# 八、提高局部放电检测结果精度的优化策略

提高检测精度是开关柜局部放电检测的重要环节，检测的结果分析直接关系到是否出现误判及潜伏性故障能否及时发现和消除，不同的检测方法可能会有不同的分析方式，但最后的判断结果不应该有大的出入，因此这在日常检测中需要根据实际情况而调整检测策略。由于高压柜运行环境的不同，在检测方法的应用策略上也应区别对待，在实际工作中我们主要采用两种检测策略：以被检测开关柜为变量的横向检测策略和以时间为变量的纵向检测策略。

## 8.1以被检测开关柜为变量的横向检测策略

所谓以被检测开关柜为变量的横向检测策略，即在一次检测过程中，对同一位置（如配电房、相隔不超过5m的户外环境）的开关柜及配电房的金属门窗、围栏进行检测，并将检测结果比较分析，当某个或某几个开关柜的检测结果比其它检测结果的数值均大时，即可判断该设备可能存在缺陷或离干扰源较近，此时再对该设备进行更细致的检测。

横向检测策略一般在开关柜密集程度较高的工作区域使用较多，一次检测就可对所在位置的开关柜做出初步的检测判断，便捷灵活，工作量小，而且在常年环境干扰较大的区域对提高检测精确度有较为明显的效果，例如在住宅小区的配电房，一般一个配电房就有几个开关柜，而且还有比开关柜更多的变压器、电风扇、日光灯等干扰源，这些干扰源长期运行产生各种干扰，这时依靠人工诊断法对开关柜进行局部放电检测己经受到很大限制，只能依靠检测仪器来进行检测，所以此时可以对所有开关柜、金属门窗、金属围栏、金属电缆保护槽进行全面检测，通过检测结果对比就可筛选出局部放电信号异常的设备，再进行下一步重点检测。

例：

| 开关柜编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（dB） | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 51 | 15 |

表1-1 开关柜测量数据

从表1-1可知，6号开关柜的地电波幅度值远比其余开关柜的测量值高，则表明该设备可能有局部放电。

## 8.2以时间为变量的纵向检测策略

以时间为变量的纵向检测策略，即对同一开关柜在不同时刻进行检测，并将测试结果对比分析，如若在减除环境干扰值之后几组测试结果均超出正常值，则存在局部放电情况，如若只有一组或者几组出现超出正常值，则以负荷最重时的检测数据为准，从而得出设备的运行状况。

此种方法在一天中负荷变化较大或干扰源不连续存在的情况下使用较多，采用了多组测量，精确度较高，但对单一开关柜来说工作量大，不可能全面使用，是重点监测或者一次检测无法确定是否放电的开关柜的首选检测策略。例如：对于有些工厂配电房，由于一天中负荷变化较大，而且干扰源也不连续，在之前的分析中我们分析了重负荷会对开关柜局部放电产生影响，所以对于此种配电房的开关柜一次检测无法判断其局部放电情况，需多次检测特别是在重负荷和干扰较小的时间段，并将检测结果对比分析得出判断结果。

例：

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（dB） | 2 | 1 | 14 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 50 |

表1-2 地电波检测数据

根据表1-2的开关柜测量值可知，开关柜在前6个月的地电波幅值比较低，而从第七个月开始，检测到的信号幅值较大，表明该开关柜已开始发生局部放电现象。

这两种策略侧重点不同，工作量不一样，但检测作用互补，所以在盲选可能出现局部放电的开关柜时一般都采用第一种策略，当第一种策略解决不了问题时一般会采用第二种策略。此外，对于负荷变化较大或者运行位置比较重要的开关柜，都会结合两种检测策略一起使用，以确保检测结果的精确度。

九、超声聚波器 、蛇形探头传感器说明：

在开关柜高处测试不到的地方，可以插入延伸蛇形探头传感器，以便安全地伸到难接触的地方，或使用抛物面声波聚焦器来测量电线杆上的电缆终端放电。

9.1 超声聚波器

该传感器是一种方向性很强的超声波测量工具，它可以使背景噪声最小化，并集中在好几米远处的电气放电上。 超声聚波器装有一个高精度的激光指向仪，可以检测近处或远处的表面放电。该反射器是透明的，允许在看目标的同时进行测量。为了有助于精确地瞄准目标，天线反射器具有两个瞄准方法： ‘步枪’式瞄准以及高效的激光瞄准。

# 十、安全注意事项

手持式开关柜局部放电测试仪用于3-35kV中高压开关柜、环网柜中绝缘状态的检测与评估。该装置使用时有如下注意事项：

- 请在温度-20℃～50℃，相对湿度不超过80％的室内使用。

- 请远离易燃易爆危险品。

- 为防止干扰或漏电事故，请在充电时关闭电源开关。

- 如有液体与腐蚀性物质接触到仪器，应立即关机，由本公司售后服务人员处理。

- 所有主机与附件均不得拆开，若确实需要，请由本公司售后服务人员拆开。

十一、运输、贮存

■ 运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，仪器面板应朝上。

■ 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

## 十二、开箱及检查

■ 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■ 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现缺少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

## 十三、售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

整机装箱清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GDPD-313M局放仪主机 | 1台 |
| 2 | TEV传感器（内置） | 1个 |
| 3 | 超声波传感器（内置） | 1个 |
| 4 | 超声波蛇形传感器（选配附件） | 1只 |
| 5 | 超声波聚波器（选配附件） | 1只 |
| 6 | 充电器 | 1个 |
| 7 | 耳机 | 1副 |
| 8 | 操作手册 | 1本 |
| 9 | 合格证/保修卡 | 1份 |