| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 高压开关动特性测试仪 |
| 型 号: | GDKC-12B |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述： |
| 高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多，运行条件和技术要求比较复杂，其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身，而且影响到其它设备乃至整个电网。因此，对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作，但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点，为了解决这些问题，我们开发了GDKC-12B 高压开关动特性测试仪。 |
| 二、主要功能特点 |
| 1. 性 能 时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。 重合闸：每断口的合－分时间（金短时间），分－合时间（无电 流时间），分－合－。分时间：一分时间、一合时间、二分时间。 弹跳：每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形。 速度：刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线；重合闸一分速度，一合速度，二分速度。 行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。 电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 动作电压：机内提供DC30～250V/20A（瞬时工作）数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验，测量断路器的动作电压值。 2. 特 点 主机为工控机。 超强的抗干扰能力，在500KV变电站试验，也能轻松试验，精确测量。 万能通用测速传感器，直线行程传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。 开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开 关、油开关的机械特性试验。 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。 可直接使用U盘保存转移数据。 主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。 中文菜单操作,使用方便，内置打印机快速打印所有数据及图谱。 仪器配有与PC机联机的RS-232接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》，可与PC机联机操作，试验结果直接存入硬盘，也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告，使现场试验计算机化。 刚分、刚合速度定义编制了相应的分析软件，根据需要，任意分析，适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。 |
| 三、主要技术参数： |
| 1. 使用环境 输入电源：220V±10% 50Hz±10% 大气压力：86～106kpa 温 度：－10～40℃ 湿 度：≦80%RH 2. 安全性能 绝缘电阻：＞2MΩ 介电强度：电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。 3. 基本参数 时 间：普通开关：量程 4000.0ms 分辩率0.1ms 误差 ①100ms以内 0.1ms±1个字 ②100ms以上 0.1%±1个字 ③同期 ±0.1ms 速 度：量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s 误差 1%±0.1m/s 行 程： 断路器类型 量 程 分辩率 误 差 真空断路器 50.0mm 0.1mm 1%±1mm SF6断路器 300.0mm 1mm 少油断路器 600.0mm 电 流： 量程 20.00A 分辩率0.01A 输出电源： DC30～250V数字可调/20A（瞬时工作） 计算机接口：①标准RS-232接口 ②U盘接口 外形尺寸： 380mm(L)×300mm(W)×350mm(H) 重 量： 12kg |
| 四、主要清单： |
| 序号 设备名称 型 号 及 规 格 单位 数量 备注 1 主机 GDKC-12B 台 1 含主机箱 2 旋转测速传感器 个 1 附件铝合金包装箱 3 直线行程速度传感器 个 1 4 万能测速传感器 个 1 5 速度信号传输电缆 黑色六米 根 1 6 分合闸控制线 红绿黑宽扁三芯 根 1 7 外触发侦测线 黑/蓝芯 根 1 8 透明接地专用线 根 1 9 断口测试线 4米+6米 黄绿红黑 根 10 10 端口短接线 20cm 黄绿红黑 根 2 11 短接线 0.5m黑 根 2 12 电源线 根 1 13 万向磁性表座 个 1 14 永磁座 个 1 15 专用固定安装配件 套 1 16 套筒起子 CR-V 8mm 把 1 17 螺杆螺帽 个 若干 18 鳄鱼夹 个 若干 19 热敏打印纸 卷 2 20 说明书 份 1 21 合格证 份 1 22 装箱清单 份 1 23 试验报告 份 1 |
| 五、验收及技术培训： |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 六、技术服务： |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |