试验报告

名    称： 远程超声波局放测试仪              型号规格： GD-610C

产品编号：    G20181016477                 测试日期：  2018.11.14

环境温度：            13℃                   环境湿度：   65%

一、外观检查：无裂痕、无划伤、字迹清晰                       结果   合格

二、主要检测设备

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 产 地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | RIGOL DG4162 | 中国 | 160M |
| 2 | 示波器 | Agilent DSOX2022A | 美国 | 200M |
| 3 | 声发射系统 | PXWAE4G | 中国 |  |
| 4 | 带电检测实验平台 | DDJCPT-35Kv | 中国 |  |

- 技术指标：

| 超声波测量 |
| --- |
| 测量范围 | -7～60dB，步长1dB |
| 分辨率 | 1dB |
| 中心频率 | 40kHz±1kHz |

# 四、 检测依据

Q/HV01    开关柜局放检测仪企业标准。

五、 测试项目

1、外观检测

2、超声波特性参数检测

3、超声波局放巡检定位仪功能检测

4、超声波局部放电检测有效性验证

六、 检测内容

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检验 | 划伤 |  | 腐蚀 |  |  |
|  |  | 裂纹 |  | 整洁 |  |  |
|  |  | 变形 |  | 其它 |  |  |
| 2 | 超声波特性参数检测 | 非接触超声波局部放电检测仪，其主谐振频率应在40kHz。 |  |
|  |  | 主谐振频率处的幅值下降10dB时，对应上、下限频率的差值应不小于3kHz。 |  |
|  |  | 外施信号强度线性变化情况下，仪器结果响应特性非线性度误差应不大于15%。 |  |
| 3 | 超声波局放巡检定位仪功能检测 | 具有信号幅值实时显示功能。 |  |
|  |  | 具备电池供电方式。 |  |
| 4 | 超声波局部放电检测有效性验证 | 开关柜悬浮电位放电缺陷检测有效性 |  |

七、仪器线性度误差试验

超声波线性度误差试验

| 输入信号幅值（V） | 被测仪器响应幅值(dB) | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 0 | -7 |  |
| 0.2 | -2 |  |
| 0.5 | 5 |  |
| 1.0 | 8 |  |
| 1.5 | 11 |  |
| 2.0 | 15 |  |
| 2.5 | 19 |  |
| 3.0 | 24 |  |
| 3.5 | 29 |  |
| 4.0 | 35 |  |
| 5.0 | 39 |  |
| 10.0 | 47 |  |
| 15.0 | 55 |  |
| 20.0 | 60 |  |

经检验合格准予出厂。

测试员:            审核: