试 验 报 告

名    称： 便携式大电流发生器         	型号规格： GDSL-BX-100A

产品编号：    G0320162594             	测试日期：   2016.11.10

| 容 量：3kVA | 输出电流：并联1000A | 理论开口电压：并联3V 实测开口电压：并联2.986V |
| --- | --- | --- |
|  | 输出电流：串联500A | 理论开口电压：串联6V 实测开口电压：串联5.997V |
| 元件对地绝缘电阻 | ﹥300MΩ |
| 试验 环境 | 地点：试验室 | 温度：29℃ |
|  | 工作电压：AC220V | 湿度:60% |
| 试 验 项 目 | 外观质量及标志 | 整洁、无明显划伤或损伤；标志齐全、字迹清晰 | 判定： 合格 |
|  | 输出接法 | 标准值（A） | 测量值（A） | 误差（%） |
|  | 并 联 输 出 | 100 | 100.8 | 0.80 |
|  |  | 200 | 201.6 | 0.80 |
|  |  | 300 | 302.5 | 0.83 |
|  |  | 400 | 403.3 | 0.83 |
|  |  | 500 | 504.4 | 0.88 |
|  |  | 1000 | 1008.8 | 0.88 |
|  | 串 联 输 出 | 100 | 99.2 | -0.80 |
|  |  | 200 | 198.5 | -0.75 |
|  |  | 300 | 298.2 | -0.60 |
|  |  | 400 | 403.0 | 0.75 |
|  |  | 500 | 503.2 | 0.64 |
| 校 验 设 备 | DLH型0～2000A/5A多档标准电流互感器/精度0.5级 D26标准电流表/精度0.5级 |
| 试验结论 | 误差小于1.5％ 合格 |

测试员:               审核：