GDSL-BX-100A

便携式大电流发生器

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDSL-BX-100A便携式大电流发生器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	4

二、主要技术参数：	4

三、产品结构	4

四、使用方法	5

GDSL-BX-100A便携式大电流发生器

# 一、概述

大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门，属于短时或断续工作制，具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。可为用户定制开关断路器、母线、连接件、触头等温升发热试验所需的大电流发生器。还可为客户定制三相升流器以及带微调平衡功能。

# 二、主要技术参数：

该设备容量是按5分钟短时工作制设计，如用于断续工作制时，通流时间应2.5分钟开，关闭10分钟冷却，此断续试验可按此规律循环。

型号：GDSL-BX-100A

容量：3KVA

电源电压：AC220V50HZ

输出电压：3V（并联）/6V（串联）

输出电流：1000A（并联）/500A(串联)

# 三、产品结构

本产品由工程塑料机箱及铝合面板组合而成,具有结构合理、外形美观、重量轻且移动方便等特点。

# 四、使用方法

1、按照调试要求,将大电流发生器及被试品接好,并接好电源。

2、根据被试品所需电流的大小选择好电流输出端的串并联方式，并将转换开关拨到相应的位置。（并联时，仪器最大输出1000A,将转换开关拨到高； 串联时，仪器最大输出500A，将转换开关拨到低）。接线如下图所示：

并联                           串联

3、合上电源,绿灯和黄灯亮（如果黄灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到黄灯亮）,按下启动按钮,红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。

4、将电压转换开关拨到高时，仪表显示电源电压，将电压转换开关拨到低时，仪表显示DDK输入电压。

5、反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭,试验结束。

6、做冲击电流试验时，先按上述步骤将电流升到目标值，按停止按钮，此时仪器输出断开；然后按下选择按钮切换到冲击状态，按启动按钮，目标电流即可直接输出。