试 验 报 告

名    称： 直流电阻快速测试仪             	型号规格： GDZRC-40A

产品编号：   G0620157009                  	测试日期：  2015-6-24

环境温度：      25℃                      	环境湿度：   80％

| 外观检查 | 表面无裂痕，表面光滑整洁，铭牌字迹编号清晰，准确表计面积上文字及数字显示清晰，完整。 |
| --- | --- |
| 绝缘强度 | 电源端子与外壳之间施加1.5KV交流电压， 1 分钟不击穿。 |
| 电流档位 | 40A | 20A | 10A | 5A | 2.5A | <5mA |
| 实际电阻值（mΩ） | 测量值 | 误差(%) | 测量值 | 误差(%) | 测量值 | 误差(%) | 测量值 | 误差(%) | 测量值 | 误差(%) | 测量值 | 误差(%) |
| 1mΩ | 0.9996 | -0.04 | 0.9997 | -0.03 | 0.9997 | -0.03 | — | — | — | — | — | — |
| 5.227mΩ | 5.230 | 0.05 | 5.230 | 0.05 | 5.230 | 0.05 | 5.229 | 0.04 | 5.229 | 0.04 | — | — |
| 10mΩ | 9.997 | -0.03 | 9.997 | -0.03 | 9.997 | -0.03 | 9.996 | -0.04 | 9.996 | -0.04 | — | — |
| 49.92mΩ | 49.94 | 0.04 | 49.97 | 0.04 | 49.94 | 0.04 | 49.93 | 0.03 | 49.93 | 0.03 | — | — |
| 196.3mΩ | 196.4 | 0.05 | 196.4 | 0.05 | 196.4 | 0.05 | 196.3 | 0 | 196.3 | 0 | — | — |
| 580.9mΩ | -- | -- | 581.2 | 0.05 | 581.2 | 0.05 | 58.11 | 0.05 | 581.1 | 0.04 | — | — |
| 959.2mΩ | -- | -- | 959.6 | 0.04 | 959.6 | 0.04 | 959.5 | 0.03 | 959.5 | 0.03 | — | — |
| 1.917Ω | — | — | — | — | 1.918 | 0.05 | 1.917 | 0.05 | 1.917 | 0 | — | — |
| 10Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49.92Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 |
| 200Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 0 |
| 400Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 0 |
| 800Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | 0 |
| 3.2KΩ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.199 | -0.03 |
| 6.4KΩ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 0 |
| 10KΩ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.998 | -0.02 |
| 20KΩ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.99 | -0.05 |

检验结论：

经检验合格准予出厂。

检验:             审核: