| 产品技术规范书 |
| --- |
| （图片仅供参考） |
| 设备名称： | 直流电阻快速测试仪 |
| 型 号： | GDZRC-40A |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： |  |
| 品 牌： | 国电西高 |
| 一、概述 |
| 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪（以下简称直阻仪）。它采用全新电源技术，具有性能稳定，测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高，数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 |
| 二、产品特点 |
| 体积小巧、重量轻。 全中文菜单操作，操作简单方便。 测量速度快，数据精确稳定。 具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全。 |
| 三、技术指标 |
| 型号 GDZRC-10A GDZRC-20A GDZRC-40A 测试电流 1mA 10mA 1A 5A 10A 1A 5A 10A 20A 2.5A 5A 10A 20A 40A 测量范围 1mA：1Ω～20kΩ 10mA：1Ω～2kΩ 1A：10mΩ～20Ω 5A：1mΩ～4Ω 10A：1mΩ～2Ω 1A：10mΩ～20Ω 5A：1mΩ～4Ω 10A：1mΩ～2Ω 20A：1mΩ～1Ω 2.5A：10mΩ～8Ω 5A：1mΩ～4Ω 10A：1mΩ～2Ω 20A：1mΩ～1Ω 40A：1mΩ～500mΩ 测量准确度 ±0.2%（满量程）±2个字 数据存储 255个 显示 液晶显示器 最大分辨率 0.1μΩ 电源 AC 220V±22V，50Hz±2 Hz 最大功耗 300 W /500W/1200W 工作环境 环境温度:0°～40°相对湿度:≤80% 体积 200╳400╳280(mm) 重量 6kg /10kg/32 kg |
| 四、验收及技术培训 |
| 1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2、卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 五、技术服务 |
| 1、设备的免费质保期不低于1年； 2、设备提供终身维护； 3、系统软件终身免费升级； 4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |