试验报告

名    称：变压器绕组变形测试仪                 型号规格： GDRB-C

产品编号：                          	         测试日期： 2017.12.25

一、检验条件：

电源电压：AC220v                              频率：50Hz

环境温度：25℃                                 湿度：70%

检验仪器：TDS2012 示波器、984C衰减器

执行检验标准：《DL/T911－2004》标准

二、外观检查：无裂痕、无划伤、字迹清晰                  结果   合格

三、开机检查：按键灵敏、指示灯正常、显示无乱码          结果   合格

四、整机性能检验

| 项目 | 性能要求 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 共选择五个段的标准频率，标准频率与示波器示值比较，误差小于0.01级 | 合格 |
| dB | 共选择七个段的标准dB值，仪器实测值误差小于1级 | 合格 |

五、参数测试

| 试 验 项 目 | 频率 | 标准频率（kHz） | 实测频率(kHz) | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0．99998 | 0．002 |
|  |  | 10 | 10．0000 | 0．000 |
|  |  | 100 | 100．000 | 0．000 |
|  |  | 1000 | 1000．00 | 0．000 |
|  |  | 2000 | 2000．01 | 0．001 |
|  | dB | 标准dB值 | 实测dB值 | 误差（%） |
|  |  | -1.122 | -1.018 | 0.16 |
|  |  | -4.552 | -4.606 | 0.08 |
|  |  | -7.562 | -7.676 | 0．17 |
|  |  | -18.55 | -18.80 | 0．38 |
|  |  | -25.55 | -25.82 | 0．41 |
|  |  | -46.31 | -46.51 | 0．30 |
|  |  | -66.19 | -66.15 | 0．06 |

六、检验结论：

经检验合格准予出厂。

测试员:            审核: