检 测 报 告

名    称： 手持式双钳伏安相位表              型号规格： GDCR4000

产品编号：     40160295                      测试日期： 2016.7.1

环境温度：      18±3℃                      环境湿度：   50~60％

一、 检定依据：

1、JB/T 9285-1999《钳形电流表标准》；

2、JJF1075-2001《钳形电流表校准规范》；

3、JJG35-1999《交流数字电流表检定规程》；

4、JJG34-1999《交流数字电压表检定规程》；

5、JJG440-2008《工频单相相位表检定规程》；

6、JJG381-1986《BX-21型低频相位计检定规程》；

二、检定设备：

1、DO 30B-2型多功能校准仪           证书编号：GTC11080109003

2、XL-803A三相程控标准功率源       证书编号：DBB20116610

三、检定项目：

1.  外观：

| 检验项目 | 检定规程要求 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 塑料外壳 | 整洁干净，不得有明显收缩、划痕、披峰、裂纹；颜色一致；字符丝印清晰。 | 合格 |
| 面板铭牌 | 正确、完整、清晰、整洁。 | 合格 |
| 液晶屏 | 居中、端正；字符清晰完整，背光均匀，不得有水印暗影。 | 合格 |
| 按键 | 所有功能键操作有效可靠，显示正确，手感良好。 | 合格 |
| 5200钳夹 | 电流牵引线的插头与仪表连接良好，钳口张开闭合顺畅。 | 合格 |
| 电压测试线 | 插头与仪表连接良好，无松动现象 | 合格 |
| 螺丝 | 齐全、拧紧到位，无锈蚀，无滑扣。 | 合格 |
| 旋钮 | 旋钮旋转灵活，档位清晰，接触可靠。 | 合格 |

2.  电流：

| 电流档 | 标 准 值 | 允许误差 | 示 值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200mA | 100mA [50Hz] | ±（1.0%+2dgt） | 100.2 mA | 合格 |
| 2A | 1A [50Hz] | ±（1.0%+2dgt） | 0.998A | 合格 |
| 10A | 10A [50Hz] | ±（1.0%+2dgt） | 10.03A | 合格 |

3.  电压：

| 电流档 | 标 准 值 | 允许误差 | 示 值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20V | 10V [50Hz] | ±（1.2%+2dgt） | 10.02V | 合格 |
| 200V | 100V [50Hz] | ±（1.2%+2dgt） | 100.3V | 合格 |
| 500V | 400V [50Hz] | ±（1.2%+2dgt） | 401V | 合格 |

4.  相位：

| 相位档 | 被测信号的幅值 | 允许误差 | 示 值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1—I2 | 10mA~10A | ±3 | 120° | 合格 |
| I1—U2 | 10mA~10A 10V~500V | ±3 | 119° | 合格 |
| U1—I2 | 10V~500V 10mA~10A | ±3 | 118° | 合格 |
| U1—U2 | 30V~500V | ±3 | 121° | 合格 |

四、检定结果：  合格  。

测试员:                 审核: