| 产品技术规范书 |
| --- |
| （图片仅供参考） |
| 设备名称： | 三相电能表现场校验仪 |
| 型 号： | GDYM-3P |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： |  |
| 品 牌： | 国电西高 |
| 一、概述 |
| 本产品主要用于0.1级及以上所有单、三相电能表的现场校验，特别增加的三相源，可以在用户无负荷或在实验室环境下实现对各类电能表的精确校验、双表同时校验、电参数测量、变比测试、谐波测试、错误接线判别校正、测试数据存储和查询等多种功能，5.7寸彩色液晶或触摸屏显示、中英文双语界面，多种供电方式选择，完全满足客户使用需求。专利技术钳表自校准功能，随时确保钳表精度稳定。 |
| 二、功能特点 |
| 校验所有电能表电能误差，校核各种电能表常数； 同时校验同一回路中的主副表或同一回路中的有功、无功表； 校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器； 测量现场各相电参数指标（U、I、P、Q、Φ、F），同时测量并显示三个电压/电流的波形； 自动检测钳表误差变化，各相之间互相自检，保证钳表和仪器的长期精度稳定性； 表源一体，最大输出电流5A，最大输出功率８VA，在现场无负荷时进行电能表校验； 自带模拟负载，可任意功率因数、任意电流大小输出，对电能表校验点进行全面测试； 测量TA变比，测量 PT、CT 二次负荷； 配 20A、100A、500A、1000A 钳，直接测量低压计量综合误差； 测量三相电压、电流的 2～51 次谐波，并可存储全部谐波数据； 在四个相限识别任意种电能表错误接线，显示任意接线的六角图，能识别IB接入与TV、TA极性接反的情况，还可作为六角图查线培训使用； 配各类条码扫描枪，将电能表条码扫描并存储到仪器中； 直接读取多功能电能表数据、测量各种电能表走字误差； 电池供电、在线取电、外接电源等多种供电方式选择； 支持小于5mA小电流测试，方便首检无负荷时接线识别； 可通过U盘、串口、蓝牙等升级软件下载校验数据，可与 PC 机进行通讯； 配专用电能表管理系统软件，实现无纸化办公； 存储全部测量数据，包括工作参数，方便事后分析。 采用数字真无功测量技术，测量不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响，准确度达千分之一； 采用高速高精度数字乘法器，同时测量有（无）功功率、电压、电流、频率、相位等全部参数，并对全部参数进行软件修正； 高亮度、高清晰度、高分辨率5.7＂（320*240）TFT彩色液晶显示，T9汉字输入法； 宽工作电源AC 57.7～480V，在 -20℃～+40℃ 的温度范围内保证电能的准确性； 无电位器，提高了系统的稳定性和可靠性，彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变； 电压自动换档 30～480V、电流直接输入 5A； 带 0.2 级 5A 钳表，已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等； 高精度塑胶模具机箱设计，轻巧美观，方便各类现场校验。 |
| 三、主要技术参数 |
| 电压量程 AC 30-480V 电流量程 端子输入 1A、5A 钳表输入(一倍过载) 1A、5A、20A、100A、500A、1000A 端子输入误差 有功电能、功率、电压、电流 ±0.1%（0.1级）、±0.05%（0.05级） 无功电能 ±0.1%（0.1级） 频 率 ±0.05Hz（0.1级） 相 位 ±0.1度（0.1级）、±0.05度（0.05级） 钳表输入误差 1A、5A（带钳表自修正）、20A ±0.2% 100A、500A、1000A 1500A ±0.5% 电能脉冲常数 5A FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh 其它 FL=36000×5/额定电流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/额定电流(P/KWh) UI谐波测量 测量范围 2-51次谐波 测量精度 ±0.01%（相对于100%基波) 频率范围 45—55Hz 相位测量范围 -180 — +180度 互感器变比 ＜±0.5% 电压影响 ＜±0.01% 频率影响 ＜±0.01%(45-55Hz) 温度影响 ＜±5ppm/℃(典型） 24小时变差 (0.1级) ＜±0.02% (0.05级) ＜±0.01% 功 耗 约4.5VA 相对湿度 40%-95% 无结露 |
| 四、验收及技术培训 |
| 1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2、卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 五、技术服务 |
| 1、设备的免费质保期不低于1年； 2、设备提供终身维护； 3、系统软件终身免费升级； 4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |