GDSP-S

三相程控标准源

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDSP-S三相程控标准源。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、产品特点	4

二、技术参数	5

三、基 本 操 作	8

四、操作说明	9

五、试 验 方 法	11

六、常见问题分析及处理方法及随机附件	24

GDSP-S三相程控标准源

- 一、产品特点

- 1.嵌入式主机，配备超大规模可编程逻辑器件（CPLD）。

- 2.6.4”真彩液晶显示，一体化主机，嵌入式实时操作系统，运行稳定可靠；面板自带嵌入式人性化按键，既可独立操作亦可连接PC机操作。

- 3.自动判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常及误操作告警提示。

- 4.装置提供接口：USB接口（软件升级、报告传输）、联机接口（COM口）。

- 5.高精度三相交流标准源和直流标准源输出。

- 6.电压、电流采用优越无级变档方式输出，相位、频率、功率、谐波等设置点全部一次到位，软件调整，使用方便。

- 7.电压、电流、相位设有丰富常用实验点，操作简单，使用便捷效率高。

- 8.输出标准谐波2～21次，可单次或任意叠加多次谐波输出，并能显示实时谐波、基波波形。

- 9.三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可任意移相，因此也可模拟各种电力故障输出。

- 10.可以根据需要检定各种电测量指示仪表装置。

- 二、技术参数

- 主要额定参数

1．交流源

三相交直流电流输出:

·三相共用中性点的电流源，各相输出幅值、相位、频率独立调节；

·输出量程：0～6A；

·分辨力及其最小变化步长：0.1mA；

·准确度：≤±0.05%（100mA～6A范围内读数相对误差不大于±0.05%）；

·稳定度：≤±0.01%/3min；

·最大输出功率：15VA/相；

·谐波失真率THDI：≤0.05%。

三相交直流电压输出：

·三相共用中性点的电压源，各相输出幅值、相位、频率独立调节；

·输出量程：0～120V；

·分辨力及其最小变化步长：1mV；

·准确度：≤±0.05%（5V～120V范围内读数相对误差不大于±0.05%）；

·稳定度：≤±0.01%/3min；

·最大输出功率：15VA/相；

·谐波失真率THDU：≤0.05%。

交流频率:

· 输出范围：45 Hz～65 Hz；

· 分辨力及其最小变化步长：0.001 Hz；

· 准确度：≤±0.001Hz；

· 稳定度：±0.0005 Hz /3min。

交流相位:

· 输出范围：0°～360°；

· 分辨力及其最小变化步长：0.01°；

· 准确度：≤±0.01°； 稳定度：±0.01°/3min。

功率因数:

· 功率因数调节范围：1L～0～1C；

· 准确度：≤±0.0005。

· 稳定度：±0.0001 /3min

有功功率:

· 准确度：≤±0.05%； 稳定度：≤±0.01%/3min。

无功功率:

· 准确度：≤±0.05%； 稳定度：≤±0.01%/3min。

2．直流源

单通道直流电流：

· 输出范围：0.2mA～20mA

· 分辨力及其最小变化步长：0.1μA；

· 准确度：±0.05% RD；0.2mA以下输出误差 ≤±0.1μA；

· 稳定度：±0.01%RD/3min； 最大输出功率：0.2W；

· 最大负载电压：10V； 纹波含量：≤ 10μA rms；

·  20mA相对含量0.05%。

单通道直流电压:

· 输出范围：±50mV～±10V；0V～±10V连续变化；

· 分辨力及其最小变化步长：0.1mV；

· 准确度：±0.05% RD；±50mV以下输出误差 ≤ ±25μV；

· 稳定度：±0.01%RD/3min；

· 最大输出功率：5W；最大负载电流：±500mA；

· 纹波含量：≤ 1mV rms；±10V相对含量0.1%。

- 其它额定参数

| 额 定 工 作 电 压 | 允许范围 AC220V±10%，50Hz±10% |
| --- | --- |
| 环 境 温 度 | 使用范围 0～45℃ 存贮范围 －25～70℃ |
| 机 箱 外 观 | 选用高档全铝合金挤压型材，电磁兼容进口机箱，外形美观 机箱尺寸：长×宽×高 360mm ×195mm ×335mm |
| 机 箱 重 量 | 主机重量 9.8kg |

- 三、基 本 操 作

- 1.产品外观

- 2.面板说明

- 四、操作说明

本装置使用三孔电源线接至侧板插座上，将外部电源引入，同时将其它线路连接好后，按下侧面板电源开关即可工作。开机后系统进行自检并自动进入软件主菜单，请按照提示进入您所需测试的功能软件中，按下面板上的功放开关，预热约15分钟后就可测试了。

本装置的功放开关，由软件控制，在有输出时，自动打开功放开关，因此，请在使用完毕关机时，确保不在输出状态（功放关闭状态），然后再关闭电源。

- 1.面板按键操作指南

本装置的面板上有23个按键，所有的操作都是通过这些按键实现的，这些按键的功能类似于美式键盘上的小键盘，一般的：

一个退格键，用于删除前一次操作输入的一个字符（“退格”表示）；

一个ESC键，用于退出运行过程或当前设置窗口，亦可返回上一级菜单；

上、下、左、右四个光标键，用于改变当前设置焦点或增减变量（“←↑↓→”表示）；

一个回车键，用于进入或确定当前设置焦点（“”表示）；

0～9十个数字键和“.”“-”两个符号键，用于输入当前设置焦点的参数值或字符；

四个功能键（F1、F2、F3、F4），F1用于打开当前功能菜单的帮助文件，F2用于切换界面，F4是开始试验的快捷键。

- 2.软件基本操作

本机是一体化机箱，自带测试软件，无需外接电脑即可操作进行试验。

本装置开机后，进入主界面，如图所示：

本机试验菜单：

您可以选择进入交流标准源、直流标准源、功率标准源、谐波标准等功能菜单，进行试验。

联机控制：

也可选择联机操作(外接PC机操作)进入试验。当您选择后台机操作时，请通过九芯电缆将外部PC机与本机的通信口联接。按ESC键后退出后台机操作，返回主界面。

软件升级：

将装有更新软件的USB存储设备（随机配备的U盘，FAT格式），直接通过USB口连接并拷贝到下位机。操作步骤：

- 1.关闭总电源

- 2.将随机配备的U盘或其它可以正常使用的USB存储设备装入升级软件，插入本机USB口

- 3.打开总电源，启动本机后，操作方式选择“软件升级”后，自动升级。

- 五、试 验 方 法

- 1.交流标准源

- a、测试目的

本菜单提供交流标准源，三相电压、三相电流，可以根据用户需求，对表计进行校正等。

界面左上边是参数设置，左下是波形图及矢量图，右上边是A、B、C相频率表显示，下边是使用注释。

- b、线路联接

根据被测设备的类型，将电压、电流输入端联接到本装置相应的电压或电流输出端。

- c、参数说明

1.ＵＡ电压： A相电压的幅值：可设范围0－120V；

幅值是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

变化步长：可设范围－120－120V；

是否输出：打钩时，本通道模拟量才有输出；

相位：可设范围－360－360度；

相位是否可调节：打钩有效；

相位变化步长：可设范围－360－360度。

2.ＵＢ电压：设置B相电压的相关参数，内容同上。

3.ＵＣ电压：设置C相电压的相关参数，内容同上。

4.ＩＡ电流：A相电流的幅值：可设范围0－6A；

幅值是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

变化步长：可设范围－6－6A；

是否输出：打钩时，本通道模拟量才有输出；

相位：可设范围－360－360度；

相位是否可调节：打钩有效；

相位变化步长：可设范围－360－360度

5.ＩＢ电流：设置B相电流的相关参数，内容同上。

6.ＩＣ电流：设置C相电流的相关参数，内容同上。

7.ＦＡ：设置Ａ相电压、Ａ相电流的频率。

频率值：可设范围0－1000Hz；

幅值是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

变化步长：可设范围－1000－1000Hz。

８.ＦＢ：设置Ｂ相电压、Ｂ相电流的频率，内容同上。

９.ＦＣ：设置Ｃ相电压、Ｃ相电流的频率，内容同上

- d、实验说明

用户根据需求，接好线，设置好相关参量以后，请按F4键开始输出。本装置将自动打开功放开关，2秒钟后，开始输出模拟量。

在试验过程中，可对进行如下操作：

- 上键、下键：对已经设置为可调节的量，增加一个步长或者减小一个步长。

- Enter键：保持输出的情况下，进入对试验参数进行在线修改的模式。

- Esc键：停止输出，完成试验。

- 2.直流标准源

- a、测试目的

本菜单提供交一路标准直流电压源，一路直流电流源，可以根据用户需求，对表计进行校正等。

界面左上边是参数设置，右边是直流电压表、直流电流表表显示，下边是使用注释。

- b、线路联接

根据被测设备的类型，将电压、电流输入端联接到本装置相应的电压或电流输出端。

- c、参数说明

1.直流电压：设置的直流电压的输出值和步长。

输出值可设范围：0--10伏。步长可设范围：-10－10伏。

2.直流电流：设置的直流电压的输出值和步长。

输出值可设范围：0--10伏。步长可设范围：-10－10伏。

3.变量选择：选择在实验时可手动调节输出值的模拟量。提供3个选项：直流电压、直流电流、电压电流。

4.电流零漂：如果直流电流通道有零漂时，可设置本参数，平衡掉零漂。

5.电压补偿系数：设置一个补偿系数来修正直流电压的精度。本参数在出厂时，会有预设值，请不要轻易修改，除非用户确认有更高精度的仪表，并确认本装置输出由偏差。

6.电流补偿系数：设置一个补偿系数来修正直流电流的精度。本参数在出厂时，会有预设值，请不要轻易修改，除非用户确认有更高精度的仪表，并确认本装置输出由偏差。

7.电压零漂：如果直流电压通道有零漂时，可设置本参数，平衡掉零漂。

- d、实验说明

用户根据需求，接好线，设置好相关参量以后，请按F4键开始输出。本装置将自动打开功放开关，2秒钟后，开始输出模拟量。

在试验过程中，可对进行如下操作：

- 上键、下键：对已经设置为可调节的量，增加一个步长或者减小一个步长。

- Enter键：保持输出的情况下，进入对试验参数进行在线修改的模式。

- Esc键：停止输出，完成试验。

- 3.功率标准源

- a、测试目的

本菜单用于标准功率源，可以根据用户需求调节电压电流幅值、有功功率、无功功率、功率系数，已对被测设备进行测试、校正。

界面左上边是参数设置，右边是电压电流矢量图显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。

- b、线路联接

根据被测设备的类型，将电压、电流输入端联接到本装置相应的电压或电流输出端。

- c、参数说明

1.Ua电压：	设置的A相电压的幅值、是否可调节、调节步长。

幅值：可设范围0--120伏；

幅值是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

调节步长：可设范围－120－120V。

2.ＵＢ电压：设置B相电压的相关参数，内容同上。

3.ＵＣ电压：设置C相电压的相关参数，内容同上。

4.ＩＡ电流：设置的A相电流的幅值、是否可调节、调节步长。

A相电流的幅值：可设范围0－6A；

是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

调节步长：可设范围－6－6A；

5.ＩＢ电流：设置B相电流的相关参数，内容同上。

6.ＩＣ电流：设置C相电流的相关参数，内容同上。

7. Pa: 	设置的A相有功功率的值、是否可调节、调节步长。

有功功率值：可设范围－720--720；

是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

调节步长：可设范围－720--720。

8. Pb:	设置B相有功功率的相关参数，内容同上。

9. Pc:	设置C相有功功率的相关参数，内容同上。

10. Qa: 	设置的A相无功功率的值、是否可调节、调节步长。

无功功率值：可设范围－720--720；

是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

调节步长：可设范围－720--720。

11. Qb:	设置B相无功功率的相关参数，内容同上。

12. Qc:	设置C相无功功率的相关参数，内容同上。

13. Cosa: 设置的A相功率因素的值、是否可调节、调节步长。

功率因素值：可设范围－1--1；

是否可调节：打钩有效时，输出状态下，可以通过上键加量、下键减量；

调节步长：可设范围－720--20V。

14. Cosb:	设置B相功率因素的相关参数，内容同上。

15. Cosc:	设置C相功率因素的相关参数，内容同上。

16. Sa:	显示当前A相视在功率值。

17. Sb:	显示当前B相视在功率值。

18. Sc:	显示当前C相视在功率值。

19.∑P:	显示当前A相总功率值。

20.∑P:	显示当前B相总功率值。

21.∑P:	显示当前C相总功率值。

22.接线方式:选择实验中接线方式，提供2个选项：三相四线、三相三线

23.调节方式:选择实验过程中，调节的方式，提供3个选项：电压电流调节、功率调节、功率因素调节。

24.输出频率:设置实验过程中所有模拟量输出的频率，可设范围0—1000Hz。

- d、实验说明

用户根据需求，接好线，设置好相关参量以后，请按F4键开始输出。本装置将自动打开功放开关，2秒钟后，开始输出模拟量。

在试验过程中，可通过上键、下键：对已经设置为可调节的量，增加一个步长或者减小一个步长。Esc键：停止输出，完成试验。

- 4.谐波标准源

- a、测试目的

本菜单提供标准谐波源，按用户需求对设备进行测试。

界面左上边是参数设置，而右上边是矢量图显示，下边依次是使用注释。

- b、线路联接

根据被测设备的类型，将电压、电流输入端联接到本装置相应的电压或电流输出端。

- c、参数说明

Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic：分别设置对应相别的0－21次谐波的幅值、相位，其中，F2翻页，切换0－10次设置与11－21次设置。每相参数内容相同。注意：以上设置的叠加值一旦超过它的范围，软件会提出尖声警告，此时，用户必须重新设置该项参数。

1.直流：设置该相别模拟量的直流分量。

2.基波：设置该相别模拟量的基波分量。

3.二次谐波：设置该相别模拟量的二波谐波。

4.三次谐波：设置该相别模拟量的三波谐波。

5.四次谐波：设置该相别模拟量的四波谐波。

6.五次谐波：设置该相别模拟量的五波谐波。

7.六次谐波：设置该相别模拟量的六波谐波。

8.七次谐波：设置该相别模拟量的七波谐波。

9.八次谐波：设置该相别模拟量的八波谐波。

10.九次谐波：设置该相别模拟量的九波谐波。

11.十次谐波：设置该相别模拟量的十波谐波。

12.十一次谐波：设置该相别模拟量的十一波谐波。

13.十二次谐波：设置该相别模拟量的十二波谐波。

14.十三次谐波：设置该相别模拟量的十三波谐波。

15.十四次谐波：设置该相别模拟量的十四波谐波。

16.十五次谐波：设置该相别模拟量的十五波谐波。

17.十六次谐波：设置该相别模拟量的十六波谐波。

18.十七次谐波：设置该相别模拟量的十七波谐波。

19.十八次谐波：设置该相别模拟量的十八波谐波。

20.十九次谐波：设置该相别模拟量的十九波谐波。

21.二十次谐波：设置该相别模拟量的二十波谐波。

22.二十一次谐波：设置该相别模拟量的二十一波谐波。

23.相别变量：选择相别变量，提供6个选项：A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流。

24.谐波变量：选择谐波，提供22个选项：直流、基波、２次谐波、３次谐波、４次谐波、５次谐波、６次谐波、７次谐波、８次谐波、９次谐波、１０次谐波、１１次谐波、１２次谐波、１３次谐波、１４次谐波、１５次谐波、１６次谐波、１７次谐波、１８次谐波、１９次谐波、２０次谐波、２１次谐波。

25.变量步长：  该项对变量的步长进行设置。

26.测试时间：  设置试验总限时。

27.含量显示： 设置各个分量的显示方式，提供2个选项：有效值、百分比。

谐波系数

设置直流及各次谐波的补偿系数。因本装置的低通滤波电路是按照基波调整的，对直流及各次谐波输出的幅值稍稍有点影响，用户可设置这它们的补偿系数使输出量满足精度要求

- 5.硬件校正

- a、测试目的

本菜单可对测试装置交流模拟量的实际输出与理论输出进行对比，用户在确定理论输出时，软件自动计算补偿系数及差值，并可任意保存。

界面上边是提示菜单，中间是各相模拟量的理论值、实际值、补偿系数或补偿差值，下边是使用注释。

- b、线路联接

将接到本装置相应的电压或电流输出端，分别接到更高精度的测量仪表输入端。

- c、参数说明

1.Ua电压：	设置的Ua电压的幅值、补偿系数、相位实测值。

幅值：校正时的输出，可设范围0--120伏；

幅值补偿系数：可直接设置，也可以通过减按钮、加按钮进行微调。

相位实测值：实际测试出角度后，填入本值，软件自动计算相位补偿值。

2.ＵＢ电压：设置B相电压的相关参数，内容同上。

3.ＵＣ电压：设置C相电压的相关参数，内容同上。

4.ＩＡ电流：设置的Ia电电流的幅值、补偿系数、相位实测值。

幅值：校正时的输出，可设范围0－6A；

幅值补偿系数：可直接设置，也可以通过减按钮、加按钮进行微调。

5.ＩＢ电流：设置B相电流的相关参数，内容同上。

6.ＩＣ电流：设置C相电流的相关参数，内容同上。

- d、实验说明

测试时，软件送出频率为50Hz的各相电压值、各相电流值，用户需要通过外接表计测量各相模拟量的实际输出值，并做记录。试验中可随时按“ESC”退出试验。然后将记录的实际输出值填入实测值一栏，程序将自动计算步长系数。如果要系数生效，请保存设置。

- 六、常见问题分析及处理方法及随机附件

| 序号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开功放开关时，即出现音响告警 | 供电电源过高（>250VAC）引起 | 关闭总电源后，待外部电压调供低后再打开即可 |
| 2 | 打开功放开关时，明显感觉不到电源功率的变化，且在所有功能菜单试验运行时均无故障量输出 | 电源保险烧坏 | 更换电源保险 |

随机附件：

主设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相程控标准源 | GDSP系列 | 1 | 台 |  |

专用配件、配套技术资料及备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用测试导线 | BZDCC -3 | 1 | 包 | 六相电压六相电流(3米) |
| 2 | 使用说明书 | GDSP系列 | 1 | 本 |  |
| 3 | 合格证 | GDSP系列 | 1 | 份 | 按产品唯一出厂编号 |
| 4 | 出厂报告 | GDSP系列 | 1 | 份 | 按产品唯一出厂编号 |
| 5 | 包装箱 | GDSP系列 | 1 | 个 | 加强高级铝合金 |
| 6 | 电源线 | 300/500V | 1 | 根 |  |
| 7 | 保险管 | 10A | 2 | 个 |  |
| 8 | 通讯数据线 | DB9 | 1 | 根 | 联机操作专用 |
| 9 | 随机光盘 | GDSP系列 | 1 | 张 | 联机操作专用软件安装盘、操作手册 |
| 10 | 随机U盘 | 2G以上 | 1 | 个 | 主机软件升级及试验报告导出 |

可选配件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用笔记本电脑 | 进口或用户订制 | 1 | 台 | GDSP系列联机软件操作 |