试 验 报 告

名    称： 手持式三相钳形相位伏安表         型号规格： GD-3000B

产品编号：        SJ301515                  测试日期： 2017.10.09

环境温度：           25℃                   环境湿度：    60％

一、所使用测试仪器：

| 名称 | 型号 | 准确的等级 |
| --- | --- | --- |
| 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | 0.1级 |

二、测试数据：

| 电流 | 相位角 |
| --- | --- |
| 标准值（A） | 本仪器显示值（A） | 标准值（°） | 本仪器显示值（°） |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 0.5 | 0.5004 | 0.5003 | 0.4999 | 0 | 0.1 | 359.8 | 359.8 |
| 1.0 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9996 | 10 | 9.9 | 9.8 | 10.1 |
| 1.5 | 1.4991 | 1.5002 | 1.4997 | 20 | 20.0 | 20.1 | 20.5 |
| 2.0 | 1.9995 | 1.9993 | 2.0005 | 30 | 30.2 | 29.8 | 30.3 |
| 2.5 | 2.5007 | 2.5000 | 2.4992 | 50 | 50.1 | 50.2 | 49.9 |
| 3.0 | 2.9992 | 2.9995 | 2.9989 | 100 | 100.3 | 100.2 | 100.1 |
| 3.5 | 3.5005 | 3.5006 | 3.4988 | 150 | 149.8 | 149.8 | 149.9 |
| 4.0 | 3.9998 | 4.0005 | 4.0012 | 200 | 200.2 | 200.2 | 199.9 |
| 4.5 | 4.5008 | 4.5004 | 4.4986 | 250 | 250.1 | 250.2 | 249.8 |
| 5.0 | 4.9986 | 4.9988 | 5.0031 | 300 | 300.0 | 300.3 | 299.7 |
| 电压 |
| 标准值 （V） | 本仪器显示值（V） |
|  | A | B | C |
| 10 | 10.06 | 10.05 | 10.06 |
| 50 | 50.11 | 50.10 | 50.12 |
| 100 | 99.91 | 99.94 | 100.01 |
| 150 | 149.80 | 149.86 | 149.85 |
| 200 | 199.71 | 199.70 | 199.85 |
| 400 | 400.06 | 399.65 | 399.70 |

三、检验结论：

经检验合格准予出厂。

测试员：              审核：