| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 三相多功能用电检查仪 |
| 型 号: | GDW-3000C |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述 |
| GDW-3000C三相多功能用电检查仪是进行三相电参数测量、保护回路CT接线正确性分析和三相电电压电流不平衡度检测的仪器，可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量，更为独特的是，能分析CT接线的正确性检查电力线用电平衡情况。并具有电能计算功能。 GDW-3000C三相多功能用电检查仪设计上采用高速ARM处理器作为下位机进行电参数的测量，完全图形化界面，真彩色显示，触摸屏操作人机界面友好，仪器便于携带，功能强大。 |
| 二、主要功能特点 |
| 同时测量1至3路交流电压 同时测量1至4路交流电流（含零相电流） 测量电压间、电流间、电压与电流间的相位 测量电网频率 测量有功、无功和视在功功率 测量功率因数 分析CT接线的正确性以及电能表接线错误判别 三相三线两元件电能表192 种接线错误检测和判定，并给出其向量图、接线图、功率表达式和文字说明 三相电电压电流不平衡度检测 测相电压范围：5~500V，测相电流范围：5mA~10A 显示六角向量图 作为漏电流表使用 低功耗设计，最长持续使用时间可达12小时 自动量程，触摸屏按键人性化设计 15. 数据保存可通过U盘导出，方便用户数据处理 |
| 三、主要技术参数 |
| 类型 测量范围 单位 误差 分辨率 电压 1~500 V 0.5% 0.01V 电流 0.001~10 A 0.5% 0.0001A 有功功率 0.001~5k W 0.5%×读数（PF=1） 0.1W 无功功率 0.001~5k VAR 0.5%×读数（PF=0） 0.1VAR 视在功率 0.001~5k VA 0.5%×读数 0.1VA 频率 45~65 HZ 0.1%×读数 0.01HZ 相位 0~360 ° ±1° 0.1° - |
| 四、主要清单 |
| 名称 全功能配置 标配 主表 1只 1只 电流钳 4只 3只 充电器 1只 1只 鳄鱼夹 4只 4只 导线 4条 4条 触摸笔 1只 1只 说明书合格证 1份 1份 2GBU盘 1只 1只 手提箱 1只 1只 |
| 五、验收及技术培训 |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 六、技术服务 |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备提供终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |