GD-605

发电机交流阻抗测试仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GD-605发电机交流阻抗测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

使用前请仔细阅读本使用说明书，并按照本使用说明书的要求进行试验接线和操作。

- 使用前请将仪器面板上的接地端钮就近可靠接地。并按相关规程做好其它常规安全措施。

- 按规程规定本测试仪必须与超低谐波隔离型调压器配套使用，在给被试设备升压（升流）前本系列测试仪的屏幕上虽有“请将调压器置零位”的明确提示，但仍强调操作者必须在检查调压器确实在零位后，方可按“确认”键!  以防被试设备和仪器遭受高电压、大电流的冲击。

- 正确的数据采集操作方法是：操作仪器进入测试界面，边升压边注视即时值，每当接近设定步长的测试点时应放缓升压速度，到达测试点仪器会自动采集该点的所有数据，以此类推………直到测试完所有的数据，仪器会发出“嘀——嘀——嘀——”的提示音；然后及时将调压器回零，测试完毕。

- 本系列测试仪不允许非专业人员随意打开机箱插拔、调整内部元器件，以防造成不必要的损失。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、概  述	5

二、功能与特点	5

三、性能指标	6

四、面板结构和功能说明	7

五、操作说明	8

六、使用注意事项	16

七、打印纸的安装	16

八、维护保养和售后服务	17

附录一	18

附录二	19

GD-605发电机交流阻抗测试仪

- 一、概  述

GD-605 发电机交流阻抗测试仪是我公司在GD601、GD602、GD603型的基础上，根据国标JB/T 8446－2005《隐极式同步发电机转子匝间短路测量方法》增加了同步测量发电机转速的功能；使用“一键飞梭”（旋转鼠标）＋快捷键的操作方式，使用更加快捷方便！并且能显示和打印交流阻抗特性曲线、与PC机联机实现数据下载和编辑测试报告。

该仪器采用发电机专用转速传感器接口，是目前国内唯一能同步测量发电机转速的交流阻抗测试仪。仪器内部采用最先进的超高速微处理器，功能更强大，性能更优越，使用更方便。具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。目前在国内处于领先水平。

- 二、功能与特点

1、同步测量发电机的转速。

2、采用最新高速同步测量技术，全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线（电压、电流、阻抗、功率、转速、频率、设备编号、时间、曲线等）。

3、超大量程，能全自动和手动测量所有发电机组在动、静态下膛内、膛外的转子交流阻抗及其特性曲线。

4、使用“一键飞梭”（旋转鼠标）＋快捷键，操作更方便。

5、内置超大容量存储器，可存储6400组测试数据，并可经标准工业通讯接口（RS232）上传至PC机，运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告，便于技术管理和存档。

6、具有完善的过压、过流保护功能，其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整，既简便又能确保被试设备的安全。

7、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。

8、原装进口全天候大屏幕点阵图形LCD，全中文菜单界面，光标提示操作，简单、方便；实时显示测试数据和曲线，曲线坐标自动缩放，读图更加清晰。

9、自带微型打印机，可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。

- 三、性能指标

1、交流阻抗         0～999.999Ω              0.2级

2、交流电压         0～600V                  0.2级

3、交流电流         0～120A                  0.2级

4、有功功率         0～72KW                 0.2级

5、转　　速　　     0～3600r/min             0.2级

6、频    率         45～75HZ                0.2级

7、工作电源         220V±10％               50HZ

8、体    积         320×268×150 mm

9、重    量         5 kg

- 四、面板结构和功能说明

面板结构见下图（图1）

图1、面板结构图

1------测试回路的输入端，接试验调压器的输出端钮。本机采用专用的大电流快速接头，接入和拆除时应稍加旋转。

2------测试回路电压测量端钮。  量程0～600V。

3------测试回路电流测量端钮。  量程0～120A。

4------旋转鼠标。用来实现各项功能的操作和参数的设置。

左转－光标向左、向上移动，右转－光标向右、向下移动；向下按是 “ 确认”功能。是用来对光标选中的内容进行确认或操作。

修改数据时光标有两种模式：“█”为选择模式，用来选择某一数据；“▃” 为修改模式，用来修改选中的数据大小。向下按（确认）可以在这两种模式间切换。

5------单步返回快捷操作按钮，每按一下界面返回上一级菜单。

6------RS232标准工业通讯接口。用于仪器和PC机联机实现试验数据下载、生成和编辑测试报告。

7------仪器工作电源（AC220V）开关。

8------安全接地端钮。

9------发电机转速传感器接口，接发电机转速传感器端子。

10------原装进口全天候显示屏。

11------微型高速打印机。

- 五、操作说明

1、自动测试（推荐使用）

（1）按下图（图2）接线

图2、交流阻抗试验接线图

（2） 接线无误后接通“工作电源开关”，仪器经自检后屏幕显示主菜单。

（3）用光标选定“自动测试”按“确认”键进入，进入后屏幕显示“自动测试参数设置”界面

其中：

设备编号――是用于区分不同设备、不同试验性质、次数。以便于在历史数据中查找和技术管理。

电压步长――是指在以电压为基准进行各参数数据采集时，每次采集数  据之间的间隔电压数值的大小；范围（5～50 V）。

最大电压――是指试验中需要测试的最大电压值，范围（0～600V），其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。

最大电流――是指试验中需要测试的最大电流值，范围（0～120A），其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

提示：光标有两种模式：“█”为选择模式，用来选择某一数据或功能；“▃” 为修改模式，用来修改选中的数据大小。

本仪器每次最多能测试50组数据，当最大电压与电压步长之比大于50时，仪器将判断参数设置无效。

（4）根据试验需要将以上参数设置好，移动光标选择“确认”后再按下“确认”键，屏幕提示：

（5）按“确认”键后试验开始，屏幕显示自动测试界面：

（6）在此界面下调节调压器升压仪器将自动采集、显示所有参数在各测试点的测量数值。直至到最大设定电压值，仪器蜂鸣器发出提示音，提示数据测量完毕。此时应迅速将调压器回零。

提示：当出现误操作使输出电压或电流有一项超过设定最大值的1.1倍时，仪器的保护电路都将动作，切断测试回路。

（7） 也可以移动光标选择“曲线” 按“确认”键，将屏幕显示切换到曲线坐标界面下进行测试操作。（曲线坐标的大小是根据试验设置的参数大小对应自动生成）在曲线坐标界面下仪器自动测量采集并动态描绘所有测试点，生成一条点状曲线（点状曲线有助于查找对应的电流、电压值）。直至到最大设定电压或电流值，仪器发出提示音，提示数据采集完毕。此时应迅速将调压器回零。

调压器回零后，移动光标可随意选择在“数据”和“曲线”两个界面下查看测试结果；在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

2、手动测试

（1） 按图2接线。

（2）接线无误后接通“工作电源开关”，仪器经自检后屏幕显示主菜单。

（3）移动光标选定“手动测试”按“确认”键进入，进入后屏幕显示“手动测试参数设置”界面

其中：

设备编号――是用于区分不同设备、不同试验性质、次数。以便于在历史数据中查找和技术管理。

最大电压――是指在试验中需要测试的最大电压值，范围（0～600V），其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。

最大电流――是指在试验中需要测试的最大电流值，范围（0～120A），其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

提示：光标有两种模式：“█”为选择模式，用来选择某一数据或功能；“▃” 为修改模式，用来修改选中的数据大小。

- 根据试验需要设置以上各参数，按“确认”键，屏幕提示：

（5）按“确认”键后试验开始，屏幕显示手动测试界面：

（6）在此界面下调节调压器升压，当即时值出现需要的电压（或电流）测试点时按“确认”键仪器将自动采集、显示一组在此测试点下各参数的测量数据；以此类推……直至将所有需要的测试点测试完毕，然后将调压器回零。

提示：当出现误操作使输出电压或电流有一项超过设定最大值的1.1倍时，仪器的保护电路都将动作，切断测试回路。

（7）调压器回零后，移动光标可随意选择在“数据”和“曲线”两个界面下查看测试结果；（曲线坐标的大小是根据试验设置的参数大小对应自动生成）在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”，仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”，仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

3、查看历史数据

在主菜单下移动光标选择“历史数据”，按“确认”键，仪器将显示

所有保存的历史数据（以时间先后为序）。

根据试验的时间和设备编号，移动光标选择“上翻”或“下翻”来查

找需要的历史数据，找到后用光标选中并按“确认”键，仪器将显示此次试验的所有测试数据和特性曲线。在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

4、修改时钟

在主菜单下移动光标选择“修改时钟”，按“确认”键，仪器将显示“修改时钟”界面。

（1）用旋转鼠标移动光标选择修改对象，选中后按“确认”，再用旋转鼠标修改数据大小，修改完毕后按“确认”。

（2）全部修改完毕后移动光标选择“确认”按下“确认”键，仪器将按新时钟计时。

5、计算机操作

（1）安装软件

首次使用前应先安装GD603型专用应用软件，方法如下：打开计算机在Win95以上操作系统安装环境下，将随机GD603型应用软件驱动光盘插入光驱-----并运行光驱，双击“SET   UP”图标，在新生成的对话框中单击“下一步”（Next）…………直到“完成”（Finish）。计算机自动将GD603型应用软件安装到磁盘上，并在桌面上自动生成快捷方式图标。

（2）数据下载和编辑测试报告

将主机上RS232接口与计算机上对应的接口相连接，打开测试仪主机工作开关，屏幕显示主菜单。在计算机桌面上，双击GD603型应用软件图标运行应用软件，自动进入数据下载和编辑报告环境，按照显示界面窗口的中文提示进行操作即可。

- 六、使用注意事项

1、仪器使用前，应认真阅读产品使用说明书，掌握正确的使用方法。

2、试验时正确接线。在检查接线正确无误、联接可靠后方可通电。

3、在测试钳的两根导线中，稍粗的导线为电流线（I1、I2），稍细的导线为电压线（U1、U2）。本仪器采用专用大电流快速接头，插拔时应稍加旋转。

4、正确操作。测试时调压器在测试点附近应缓慢升压，以确保数据采集的可靠性。

5、试验中如出现保护动作，必须查明原因排除异常后方可继续试验，不可盲目操作，以免带来不必要的损失。

- 七、打印纸的安装

1、将打印机前面板向外拉出。

2、沿轴向捏压纸卷中的塑料轴从打印机上取下空纸卷筒。

3、装上新纸卷，一定要确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

4、将纸卷的端头折成（或剪成）如下图的式样。

5、接通打印机的电源，按SEL(左)键，使SEL指示灯灭，然后再按LF（右）键，使机头转动。这时用手将纸端头送入机头下面纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止。再按一下LF键或SEL键，机头便会停止转动。

6、将打印机前面板推回原位置即可。

- 八、维护保养和售后服务

1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方，防止因受潮而损坏内部元件。

2、仪器平时应保持清洁，面板和机箱可用干净的潮湿毛巾擦拭；严禁用酒精、汽油、香蕉水等溶剂擦拭面板，否则会造成不良后果。

3、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎，避免剧烈震动和摔落。

4、正常情况下不允许打开机箱，插拔内部机件，以免造成不必要的损失。

5、本产品保修期为一年，终身维修，一年内若发生质量问题，由我公司负责免费修理或更换。

- 附录一

GDC—20(30、40)KVar无功补偿箱使用说明

1、GDC系列无功补偿箱是发电机交流阻抗测试仪配套的无功补偿装置，系采用国外进口专用无功补偿元件制造。使用本无功补偿箱可大大减小试验对隔离调压器容量的要求；明显降低试验设备的重量，减轻试验人员的体力劳动。（例如：25KVA/400V隔离调压器的重量约90㎏，而采用本20Kvar无功补偿箱＋8KVA/400V隔离调压器的总重量约22㎏，试验容量却达到28KVA。）

2、使用时与配套的超低谐波隔离调压装置的输出端(或阻抗测试仪的输入端)并联连接：

3、使用时根据被测阻抗的大小选择分档调节开关，使补偿容抗略大于被测阻抗，即处于欠补偿状态。

4、如果补偿过大会出现“容升效应”，试验时应格外注意。

5、主要技术参数：

| 型 号 | GDC－20 | GDC－30 | GDC－40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补偿容量 | 20 Kvar | 30 Kvar | 40Kvar |
| 补偿量调节 | 5档 | 5档 | 5档 |
| 最大输入电压 | 400V | 400V | 400V |
| 最大补偿电流 | 50A | 75A | 100A |
| 重 量 | 5㎏ | 6.5㎏ | 8㎏ |

- 附录二

GDE-1电参数匹配器使用说明

1、电参数匹配器是为解决被试品低电压、小阻抗、小功率的测试而专门特殊设计的（如：水轮发电机的单个磁极）。匹配系数  10︰1

即仪器经匹配器后显示的电压为实际电压的10倍

阻抗为实际阻抗的10倍

功率为实际功率的10倍

电流不变 ！   频率不变！    Cosφ不变！

2、试验接线如下：

3、使用注意事项：

- （1）电参数匹配器的输入电压不得超过10V。

- （2）电参数匹配器的输出端不得驳接其它仪器。

- （3）试验配套的调压装置必须使用降压变压器，以保证足够的电压调节细度；不能直接与调压器相联，否则会因调压器匝间电压跳变过大而影响仪器采集数据。

- （4）降压器可以用容量足够的普通升流器或控制变压器代替（输入220V、输出6～8V即可）。