- 试 验 报 告

名    称： 发电机交流阻抗测试仪       	   	型号规格：  GD-605

产品编号：    G1220168641               	测试日期： 2017.02.08

环境温度：        22℃                   	环境湿度：    52％

一、测定绝缘电阻

| 项 目 | 绝 缘 电 阻 | 结 论 |
| --- | --- | --- |
| 电压回路――地 | >10MΩ | 合 格 |
| 电流回路――地 | >10MΩ |  |
| 输入回路――地 | >10MΩ |  |

二、测定基本误差              结论： 合  格

（所有标准值和指示值的单位与相应量程的单位相同）

| 检定项目 | 量 程 | 标 准 值 | 指示值(50HZ) | 指示值(400HZ) | 指示值(1KHZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 600V | 100.000V | 100.003 | / | / |
|  |  | 200.000V | 200.009 | / | / |
|  |  | 300.000V | 300.203 | / | / |
|  |  | 400.000V | 400.228 | / | / |
|  |  | 500.000V | 500.184 | / | / |
|  |  | 600.000V | 600.126 | / | / |
| 交流电流 | 120A | 10.000 | 10.007 | / | / |
|  |  | 20.000 | 20.015 | / | / |
|  |  | 30.000 | 30.017 | / | / |
|  |  | 40.000 | 40.021 | / | / |
|  |  | 50.000 | 50.024 | / | / |
|  |  | 60.000 | 60.022 | / | / |
|  |  | 70.000 | 70.019 | / | / |
|  |  | 80.000 | 80.010 | / | / |
|  |  | 90.000 | 90.013 | / | / |
|  |  | 100.000 | 99.996 | / | / |
|  |  | 110.000 | 109.995 | / | / |
|  |  | 120.000 | 119.936 | / | / |

| 检定项目 | 量 程 | 标准值 | 指示值(50HZ) | 指示值(400HZ) | 指示值(1KHZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流功率 | 72KW Cosφ=1.0 | 9000.0 | 9003.2 | / | / |
|  |  | 18000.0 | 18003.5 | / | / |
|  |  | 27000.0 | 27009.6 | / | / |
|  |  | 36000.0 | 36012.5 | / | / |
|  |  | 45000.0 | 45023.0 | / | / |
|  |  | 54000.0 | 54029.6 | / | / |
|  |  | 63000.0 | 63035.3 | / | / |
|  |  | 72000.0 | 72048.2 | / | / |

| 检定项目 | 量 程 | 频 率 | Cosφ | 标 准 值 U/I | 指 示 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流阻抗 | 999.999Ω | 50HZ | Cosφ=1.0 | 200 | 199.996 |
|  |  |  |  | 400 | 399.986 |
|  |  |  |  | 600 | 599.895 |
|  |  |  |  | 800 | 799.865 |
|  |  |  |  | 999.999 | 999.824 |
|  |  |  | Cosφ=0.5L | 200 | 200.028 |
|  |  |  |  | 400 | 399.989 |
|  |  |  |  | 600 | 599.875 |
|  |  |  |  | 800 | 799.855 |
|  |  |  |  | 999.999 | 999.826 |
|  |  |  | Cosφ=0.5C | 200 | 199.909 |
|  |  |  |  | 400 | 399.908 |
|  |  |  |  | 600 | 599.856 |
|  |  |  |  | 800 | 799.820 |
|  |  |  |  | 999.999 | 999.799 |

| 检定项目 | 量 程 | 标 准 值 | 指 示 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 45—55HZ | 45 | 45.00 |
|  |  | 47.5 | 47.50 |
|  |  | 50 | 50.00 |
|  |  | 52.5 | 52.50 |
|  |  | 55 | 55.00 |
| 转速 | 0～3600 | 600 | 600.02 |
|  |  | 1200 | 1200.50 |
|  |  | 1800 | 1800.00 |
|  |  | 2400 | 2402.50 |
|  |  | 3000 | 3005.00 |
|  |  | 3600 | 3606.30 |

测量不确定度（或标准器的准确度）     0.05级

三、结论：  经检测合格，准予出厂！

测试员:            审核: