GDQL-H手持式氢气检漏仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDQLH手持式氢气检漏仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、概 述	4

二、工作原理	4

三、主要技术参数	4

四、使用说明	5

五、使用注意事项：	7

六、常见故障与维修	7

GDQLH手持式氢气检漏仪

- 一、概 述

手持式氢气检漏仪是新型气体检测仪器，其突出特点采用催化原理传感器、智能化信号处理系统。本仪器具体有测量范围宽、使用寿命长、准确度高、操作简便等优点，适用于工作环境中连续检测烷类、醇类和有机挥发物等可燃气体的浓度，可在石油、化工、天然气、消防等行业广泛应用。

- 二、工作原理

传感器以扩散方式直接与环境中的被测气体反应，产生线性变化的电压信号。信号处理电路由以智能芯片为主的多块集成电路构成。传感器输出信号经滤波放大、模数转换、模型运算等处理，直接在液晶屏上显示被测气体的浓度值。仪器可设置二级报警，当气体浓度达到预置的报警值时，仪器将依据报警级别的不同，发出不同频率的声、光报警信号。仪器的工作指示灯每隔约10秒闪烁一次，表示仪器工作正常。当电池电压下降到一定程度，需要充电时，显示屏会出现欠压标志，提示用户充电。

- 三、主要技术参数

1、环境参数：

工作环境：-5℃～+60℃；  相对湿度：95%RH；

保存湿度：-20℃～+70℃

2、电    源：

仪器使用锂充电电池，可连续工作8小时以上

3、技术参数：

检测范围：0～100%（0～4%）LEL；  误差：≤5%；

分辨率：0.1%;  响应时间：40秒（T90）

4、整机工作电流：

静态：≤110mA； 报警状态电流：≤160mA；

背光电流：≤130mA

5、外形尺寸：127×58×29

6、重    量：300g

- 四、使用说明

仪器的使用分别为三种状态：测量、校准和标定状态。用户常用的是测量状态和校准状态，维修人员使用的是标定状态。

1、测量状态

按下“开关”键，液晶屏显示移动的“8”，蜂鸣器三声“嘟”结束时，即可松开按键，完成开机过程，进入测量状态，液晶屏显示测量数据。仪器在测量状态可以完成以下功能：

A）实时测量功能：

仪器实时测量环境中的可燃气含量。

B）报警与消声功能：

仪器有两级报警功能，报警限值可预置。当仪器检测到环境中的可燃气含量超过报警限值时，即发出声光报警信号。用户可以按一下“▼”键关闭声报警信号，只保留光报警信号。

C）背光功能：

按一下“▲”键，液晶屏光开启，以便于夜间观察。持续5秒钟后，背光自动关闭。

D）最大值保持功能;

开启最大值测量：按住“▼”键，直至液晶屏左下角显示“MAX”标志，此时显示的是本次开机后测量过程中的最大值。

2、校准状态：

仪器的校准必须在清洁的空气中进行。仪器处于测量状态时，按一下“设置”键，进入校准状态，液晶屏显示闪烁的“000”。按一下“设置”键，仪器进行零点校准，结束时液晶屏显示“End”，如不操作任何键，5秒后自动返回测量状态。

3、设置状态：

零位校准结束，液晶屏显示“End”时，再按一下“设置”键，仪器进入报警限值，修改完毕按一下“设置”键即可。液晶屏显示“Lo”标志表示低限报警，液晶屏显示“Hi”标志，表示高限报警。

4、电池充电

当液晶屏显示右下角出现电池标志时，须使用仪器配置的专用充电器对电池进行充电，电池充电期间红灯长亮，充电完成后绿色指示灯亮。

注   意：

请不要再有潜在危险的环境中（如毒气、易燃、爆气体等）进行充电。

仪器在电池欠压状况下工作时，液晶屏将显示欠压电池标志，此时蜂鸣器不叫，但可正常显示测量数据。

- 五、使用注意事项：

应在清洁的环境下完成仪器的调整或充电。

传感器和仪器内部要注意防水、防尘及金属杂质进入。

不要在无线电发设台附近使用或校准仪器。

仪器的标定请见附录1。

- 六、常见故障与维修

仪器运行中如果出现故障或用户操作失误，显示屏将显示故障信息2秒钟，然后返回测量状态，也可用于开关键关机。

故障信息表和故障排除方法请见附录2

a、如用户不能依据 维修表排除故障，可将仪器寄回我公司维修，我们将以最快的速度排除故障并交回用户。

b、传感器到期，请及时与维修站或我公司联系，以便跟更换新的传感器。

c、我公司将定期走访用户，解决现场使用中的问题。如果用户有特殊要求，可提供上门服务。

附录1 “写”、“读”操作

1、数据记录功能：

仪器处于测量状态，当测量数据稳定后，如果需要存储当前测量的数据，请按一下“写”键。液晶屏显示当前存储单元序号“HXX”，和“E”标志。（注：H表示存储单元，XX表示序号。例如“H18”表示当前存储单元序号为18）用户可以用“▲”或“▼”键选择存储单元。存储单元序号的范围H00-H99，可记忆100个数据。选定存储单元后，按一下“设置”键，听到“嘟”的一声，记忆的数据写入指定单元，仪器返回测量状态。如果客户不对存储单元刷新，数据将长期保留。

2、数据读出功能：

仪器处于测量状态，如果用户需要读出存储的数据，请按一下“读”键。液晶屏显示当前存储单元序号“HXX”和“E”标志。用户可用“▲”或“▼”键选择存储单元。选定存储单元后，按一下“设置”键，随着“嘟”的一声，该存储单元的数据显示在液晶屏上。5秒后，仪器自动返回测量状态。

附录2  仪器的标定

为保证仪器具有稳定的测量精度，仪器在使用过程中应定期进行标定。标定步骤如下：

1、仪器处于正常测量状态，数据显示稳定，在纯净空气中进行零点校准。

2、调整标准气瓶气体流速为200ml/min；保持气体流过传感器一分钟，使显示屏读数趋于稳定。

3、待读数稳定后，持续按下“设置”键约三分钟，直到显示“CAb”后松开按键。

4、继续使标准气体流过传感器，五秒钟后，显示屏显示闪烁的测量值。

5、如果闪烁的测量值与标准气体浓度有差异，请按“▲”或“▼”键，将测量值修正到标准气体浓度值，然后按“设置”键，显示屏显示“End”表示标定结束，二秒钟后，仪器自动返回正常测量状态，即可关闭标准气体。

附录3  故障信息与维修表

| 故障信息 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 仪器调零和标定失误电路故障 | 按使用说明重新调零和标定、送维修站修理 |
| E02 | 仪器标定过程不正确 | 按标定步骤重新标定 |
| E03 | 仪器标定过程不正确电路故障 | 按标定步骤重新标定、送维修站修理 |
| E04 | 标准气体浓度过低或流量不稳定 | 备置合适的标准气体，调整气体流速，重新标定 |
| E05 | 传感器失效 | 更换传感器 |
| E06 | 仪器标定过程不正确电路故障 | 按标定步骤重新标定、送维修站修理 |
| 测量值偏低或出现负值 | 仪器零点调整失误 | 在纯净空气中重新调整零点 |
| 报警鸣响不停 | 报警点设置不正确传感器接触不良、电路故障 | 重新值报警点、检查传感器连接情况、送维修站修理 |
| 电池标志 | 电池欠压 | 充电 |