GDQS-B

便携式氢气湿度测量仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDQS-B便携式氢气湿度测量仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、仪器介绍	4

二、屏幕菜单介绍	5

三、现场测试	7

四、注意事项及常见问题	8

五、售后服务	10

六、仪器应用领域	10

附录一、仪器校准	11

GDQS-B便携式氢气湿度测量仪

- 一、仪器介绍

1.仪器简介

GDQS-B便携式氢气湿度测量仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计，该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成，是替代进口仪器的首推产品，得到广大专家及用户的认可。

GDQS-B便携式氢气湿度测量仪引进芬兰维萨拉高精度、高稳定性的湿度传感器，具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点，广泛用于变电站SF6开关气体微水及制氢站、氢冷发电机组氢气微水的精密、快速检测，也可用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的微水检测。

2.仪器特性

零点自动校准                        先进的探头保护功能

全程曲线跟踪修正                    操作简单、携带方便

独特的大屏显示                      抗污染、抗干扰

独有的超大储存功能                  重复性好、响应速度快

首创曲线显示                        灵敏度高、稳定性好

首创的电量显示                      自动换算至20℃时标准值

3.技术指标

测量范围：    -80℃ ~ +20℃

精    度：    ≤1℃

分 辨 率:     0.1℃或1PPm

响应时间:     露点在+20℃~ -20℃时,  ≤1min;

-20℃~ -40℃时,  ≤3min;

-40℃~ -60℃时,  ≤8min;

工作电源：    220V 交直流两用，充电一次可使用8小时

操作环境：    温    度：  -20℃ ~ +60℃

相对湿度：  0 ~ 95%

压    力：  ≤1.0Mpa

体积重量：    体积300×220×130mm;重量4kg

- 二、屏幕菜单介绍

打开电源出现如下菜单：

| 测量 | 露点： -42.5 ℃ PPMV： 95 流量: 0.60 L/min (测量数据) 室温: 25 ℃ |
| --- | --- |
| 曲线 设置 打印 帮助 |  |
|  | 03-01-08 10:01:30 (当前时间) (电量指示) |

图2

打开电源后出现图-2界面,仪器处于测量一栏,测量结束后,可按存储键

存测量数据,根据提示屏幕操作即可.

- 曲线

按▽键移动到曲线一栏,要查看测量曲线请根据提示按确定键,显示测量曲线 .

- 设置

按▽键移动到设置一栏，出现设置内容，按确定键进入子菜单再移动光标，按确定键进入相应设置选项，通过△ ▽键变动数字、字母，按存储键存储，返回主菜单按取消键，按测量键可直接回到测量一栏。如图3所示：

| 测量 曲线 设置 打印 帮助 | 设置内容： ★ 设置时间日期 ★表示选中 ☆ 环境温度显示 √表示打开该功能，按确定键切换 ☆ 设置设备编号 ☆ 设置编号提醒 ×表示关闭该功能 |
| --- | --- |
|  | 03-01-08 10：01：30 |

图-3

- 帮助

进入帮助子菜单，出现仪器电子铭牌，按确认键显示操作详细步骤，返回按测量键

- 打印

该菜单为我公司维护仪器时使用，请勿进入。

- 查询按键

按查询键可以调出存储内容，可查看当前测试数据或历史数据

- 三、现场测试

1．操作步骤

●  首先打开电源，让仪器进行自校（五分钟后再通气试验）

●  关闭流量调节阀，把进气管一头与仪器连接好，再将进气管另一头与所测设备连接好

●  打开流量调节阀，将流量调节到0.2～0.3L/min。

●  几分钟内自动完成测量(如需换算请参照数据换算)，按存储键保存数据,反复按查询键可查看历史数据

●  当连续测量时不要关闭仪器电源,重复以上步骤即可，这样可以大大节省测量时间

●  仪器用完后一定要关闭流量调节阀、电源

注：如仪器在测试过程中反应缓慢，可关闭进气阀，关机再开机让仪器从新自校，五分钟后再打开阀门通气测试；测试过程中数据在2～3分钟内如无变化或变化很小，可认为测试结束。

2. 数据换算（本仪器所采用换算公式是当前电力系统通用的经验公式）

在环境温度高于20℃时，仪器测试值如大于标准值（国标规定的20℃时SF6设备微水含量允许值），则需要将实测值换算至20℃时数据。方法如下：

● 当所测气体温度稳定状态下，在设置菜单设置测量参数菜单下将K值设为＋0.5，则仪器所测值即为20℃时数据。

● 当所测气体温度很不稳定状态下，等仪器所测值稳定时，再将K值设为＋0.5，此时仪器显示值即为20℃时数据。

● 当环境温度低于20℃或环境温度高于20℃时所测值低于标准值时，一般不需换算，此时K值应为0。

● 仪器送相关部门校准时，务必将K值设为0。

注：仪器不能用来检测有腐蚀性气体，管道要保持干燥，不能进入液体；测可燃、易爆气体时，必须使用直流电！且先开机再去现场测试；测试完毕，离开现场再关机。

- 四、注意事项及常见问题

1．注意事项

●  在测量过程中，调节针型阀时应慢慢打开，防止压力的突变，以免压力和流量传感器损坏；测量气体流量应该调节在0.2L/min,这样既能快速测量，又能节省气体；

●  仪器在使用过程中，当电量指示不足时，应及时充电，充电时只需将电源线接入220V电源，不需打开仪器电源开关，仪器自动充电，充电指示灯亮，充电完成后充电指示灯熄灭;

●  仪器属于精密高档测量仪器,应避免剧烈震动;

●  仪器一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足;

- 2.常见问题

◆ 在保证正确迅速测量的前提下,如何节省气体?

在通气测量前,先打开仪器的电源,让仪器提前进入自动校准状态,约5分钟后,再打开气源;连续测量时不要关闭电源,可以节省测量时间,提高测量速度.

在测量过程中,气体的流量一般宜在0.2L/min,既能够保证正确迅速测量,又节省气体.

◆ 一般允电需多长时间？什么时候需要充电？何时充电结束？

每次充电时间根据实际剩余电量而不同，一般小于5小时。当电量量指示不足时应及时充电，不宜将电全部用光，以保证电池使用寿命。充电电路设有过充保护装置，当电池充足后，充电指示灯会熄灭。

◆  仪器使用多长时间需要校验维护？

一般建议用户1~2年校验一次，特殊情况半年一次（气路污染较严重时）。

◆ 温度—湿度怎样换算？（电力系统通用经验公式）

X=D-（T-20）*K

X代表20摄氏度时所测开关露点值

D代表环境环境温度为T时露点仪实测露点值

T代表测试时环境环境温度值（T≥20）

K为常数0.5，由用户在设置菜单设置测量参数下输入

- 五、售后服务

1．技术支持

公司为用户提供安装、调试及培训服务，用户可通过传真、电子信箱、电话等联系。

2．仪器维护

● 仪器质量保修规定

本公司所有产品的质保期从产品购买当日起开始计算。质保期内，公司提供免费服务。超过质保期，本公司将进行有偿服务。本公司GDQS-B便携式氢气湿度测量仪的质量保证期为壹年。

免费维修以外的维修服务本公司只收成本费。

● 公司负责为用户提供产品升级，相关技术咨询等服务。

● 一般建议用户1~2年校验一次，本公司负责仪器校验维护工作。

- 六、仪器应用领域

●  电力系统SF6气体湿度检测

●  电厂H2露点检测

●  压缩空气干燥、动力气质量控制

●  干燥工业

●  氮气生产及纯度维护

- 附录一、仪器校准

仪器校准：(校准前必须将K值设为0,否则标定结果不准确)

- 如需较高精度（＜±1℃），采用多点校准方式。

操作步骤:

1．湿度发生器所提供气源稳定20分钟后,仪器与标准仪器同时或分别测该气源。（a.只能串联不能并联 ，且将仪器置于标准仪器前端，流量调至0.5～0.6L/min，标准仪器阀门全开；b.最好是对同一气源在同等流量下《同时满足

0.5～0.6L/min》分别测试 ）

2．等数据稳定后(三分钟内数据变化小于0.5℃),在测量状态下同时按上下键，进入多点校准界面，按存储键将光标移至未标定位置（指此次标定过程中未标的位置）。

3．按两下确定键，仪器进入提取电量状态，当提示按确定键时，按一下确定键返回，按上下键让光标此时所处位置变为Valide,按存储键移动光标，按上下键输入标准值（标准仪器测试值），按确定键，再按取消键返回测量状态，改变气体微水量（每次间隔5～20℃），重复以上操作。

4．总共可校10个点，其中高点为＋20℃，对应电量为2000；低点为－80℃，对应电量为400；这两点电量需手动输入。

注：操作方式可灵活掌握，每次常用的范围尽量每隔5℃标一个点，最终标定结果应为每个标准值对应一个该值下提取的电量； Valide表示启用该点，Nouse表示不启用该点；按存储键可移动光标，按上下键可修改数据。

如不需较高精度(＜±2℃）,且测试数据与标准值比较基本成线性偏差，用露点修正功能补偿即可。

操作步骤:将光标移至打印图标处，同时按上下键，在露点修正后输入补偿值，再按确定键即可。

例：测试数据与标准值比较，普遍偏低3～7℃，则在在露点修正后输入＋5℃。

特别提示：湿度发生器所提供气源在不同流量下湿度值是不一

样的，而各种仪器在测试过程中对流量的要求不一样，支流的流量很难调成一致，因此在标定过程中不能并联，最好分别测试或串联，气体流量必须一致且满足仪器要求流量。