| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 高压开关动特性测试仪 |
| 型 号: | GDKC-13A |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、简介 |
| 高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多，运行条件和技术要求比较复杂，其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身，而且影响到其它设备乃至整个电网。因此，对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作，但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点，为了解决这些问题，我们开发了GDKC-13A 高压开关动特性测试仪。 |
| 二、性能和特点 |
| 1、性能 时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。 重合闸：每断口的合－分，分－合，分－合－分过程时间：一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。 弹跳：每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形; 每断口的分闸反弹幅值。 速度：刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线。 行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。 电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 动作电压：机内提供DC25～250V/20A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验，测量断路器的动作电压值。 干接点：相当于一个开关的功能，不分交直流，不分正反接。允许最大电流15安。 2、特点 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。 超强的抗干扰能力，在500KV变电站旁路母线带电的情况下，也能轻松试验，精确测量。 加速度传感器(选配)，直线传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。 开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。 主机可存储现场试验数据，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机，随时快速打印所有数据及图谱。 三、技术参数： |
| 1、使用环境 ①输入电源：220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86～106kpa ②温 度：－10～40℃ 湿 度 ≦80%RH 2、安全性能 ①绝缘电阻 ＞2MΩ ②介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。 3、基本参数 时 间： 量程 4000.0+6000.0ms 分辩率0.1ms 误差 ①100ms以内 0.1ms±1个字 ②100ms以上 0.1%±1个字 ③同期 速 度： 量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s 误差 ①0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字 ②100ms以上 ±0.2m/s±1个字 (行 程： 量 程 分辩率 误 差 真空断路器 50.0mm 0.1mm 1%±1个字 SF6断路器 300.0mm 1mm 少油断路器 600.0mm (电 流： 量程 20.00A 分辩率0.01A (输出电源： DC25～250V数字可调/20A（瞬时工作），分辨率1V。 (外形尺寸： 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) (重 量： 9kg |
| 四、技术服务： |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |