试 验 报 告

名    称： 智能回路电阻测试仪            型号规格： GDHL-100A

产品编号： G20190517259                   测试日期：   2019.06.12

一、测试条件：  温度：28℃     湿度：69%

二、测试方法:   整体测试

三、标准器具:   标准电阻箱

HDT-2060 绝缘电阻测试仪

DF2670B 交直流耐压测试仪

- 测试结果

| 1、 | 外观检查 | 结论：合格 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 绝缘电阻≥20 MΩ | 结论：合格 |
| 3、 | 绝缘强度1500V·1分钟 | 结论：合格 |
| 4、 | 测试数据（见下表） | 结论：合格 |

测试数据表格：

| 输出电流 | 标准值 | 测量值 | 误差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100A | 750μΩ | 749.5μΩ | 0.07 |
|  | 375μΩ | 375.3μΩ | 0.08 |
|  | 50μΩ | 49.98μΩ | 0.04 |
|  | 2.5mΩ | 2.499 mΩ | 0.04 |

五、检验结论：

经检验合格，准予出厂。

测试员:          审核: