| 产品技术规范书 |
| --- |
| （图片仅供参考） |
| 设备名称: | 智能回路电阻测试仪 |
| 型 号: | GDHL-100A |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述 |
| 断路器（以下简称开关）导电回路的导电性能的好坏，对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻，并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压，电流都比较小，当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等，测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差，因为国家标准规定必须使用100A以上直流电流进行 测试。综上所述国电西高自主研发的GDHL-100A智能回路电阻测试仪采用速慧（smart quick）智能化电力测试系统（软著登字第1010215号、商标注册号14684781），HVHIPOT公司引进国际先进的数字检测技术研发生产满足于GB50150-2006和DL/T 845.4-2004规程要求开发的专业测试仪器，广泛适用于电力行业各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。 |
| 二、性能特点 1、测试电流大，完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。 2、测试电流来自高精度的开关式恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。 3、采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。 4、测试速度快，可选配USB接口或者蓝牙功能，可与PC机或平板电脑连接上位机进行设备的控制操作及上传试验数据。 5、可长时间进行工作，设有过热保护电路，仪器可靠稳定。 6、同屏人性化操作界面设计，设备操作过程简单易用。 7、输出电流稳定多档输出电流可选择，电阻测试范围宽。 8、100A测试时，最长测试时间可达1-999秒，满足现场各种应用。 量程宽、精度高，电阻测量范围可达10mΩ。 10、具有开路保护、过热保护等完善的保护功能。 11、4.7寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下依然清晰可见。 12、内置式热敏打印机，便于数据打印。 13、具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。 14、仪器内部可自带150μΩ标准电阻，可实时自校准仪器内部及外部测试线是否正常，提高测试可靠性。 三、技术指标 1、测试电流档位：100A有50A、100A二档，200A有50A、100A、150A、200A四档，其它电流档位可定制。 2、测量范围：1-10000μΩ 3、准确度：±（读数*0.5%+0.1uΩ） 4、分辨率：0.01uΩ 5、电阻显示位数：五位半 6、恒流源输出电压：≤5V 7、测试时间：多档测试时间可选择设置 8、工作电源：AC220V±10％ 50Hz 9、功耗：≤500W 10、使用环境温度：-20℃～40℃ 11、相对湿度：≤80%RH，不结露 12、 主机重量：小于5kg |
| 四、装箱清单 |
| 序号 名称 数量 单位 1 主机 1 台 2 100A测试线（红黑各一组） 1 套 3 电源线 1 个 4 黑色接地线 1 个 5 标准电阻器(仪器内置) 1 个 6 产品使用说明书 1 份 7 产品合格证 1 份 8 出厂装箱清单 1 份 9 出厂试验报告 1 份 |

五、技术服务

1．设备的免费质保期不低于1年；

2．设备终身维护；

3．系统软件终身免费升级；

4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。